包2：担架推车用户需求

一、基本要求

1、名称：担架推车(转运床)

2、数量：4张

3、货期：接采购人订货通知后1个月内

4、用途：供医疗机构运送或转移患者用。

二、主要技术要求(达到或优于)

- ▲整床：长度≥1800mm，宽度≥600mm，由气动弹簧控制背部升降且＞45°(角度可显示)，安全承重量≥150Kg。

- 床架：结构牢固，不掉漆、不生锈、防腐蚀；

- 床垫：阻燃、抗菌、防水、透气。垫子两侧有把手方便移动，床套可拆卸清洗。

- 护栏：上有方便引流管通过的凹槽，床两边有挂钩；有水平固定功能，可增加床面宽度，方便输液、量血压等操作，设有安全锁。

- 水平升降：有曲柄摇把控制，手柄可折收。

- 脚轮：双面，至少有一个有接地作用，有效消除转运过程产生的静电。

- ▲刹车：中控刹车，在任意轮子一侧踩下，即可同时控制四个轮子的万向转动或锁定。

- 床体：四角均有输液架插孔，且有旋钮可固定输液架。

- 氧气瓶搁架：标配，可横竖两种方式存放氧气瓶，搁架可随床体同时升降，防止氧气管道被拉扯。

- 托盘：可根据不同需要放置急救器具、输液架等。

- 配置：床体、床垫、护板、输液架、氧气瓶搁架、杂物托盘、脚轮、转运定向中心轮各1套。

包3：手术器械用户需求

一、基本要求

1、名称：手术器械(具体按产品注册证)

2、数量：1批

3、货期：接采购人订货通知后1个月内

二、主要技术要求

| 序号 | 器械名称 | 规格要求 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软性剪刀 | Φ＞20mm |  | 6 |  |
| 2 | 软性活检钳 | Φ＞20mm |  | 4 |  |
| 3 | 可拆换吸引器 | 推动式Φ≥5mm，长＞300mm |  | 5 |  |
| 4 | 举宫杯 | 小杯 |  | 5 |  |
| 5 | 特种举宫器 |  |  | 1 |  |
| 6 | 电凝(钩状) | Φ≥5mm，长＞300mm |  | 5 |  |
| 7 | 双极电凝钳 | 弯头，Φ≥5mm，长＞300mm |  | 10 |  |
| 8 | 环状手术电极 |  |  | 5 |  |
| 9 | 直环状手术电极 |  |  | 5 |  |
| 10 | 针状手术电极 |  |  | 10 |  |
| 合 计 |  |  | — | 56 |  |

备注：上表是用户的基本需求，投标时可提供多型号同类产品实物或彩页供用户选购，报价表需详细注明产品物理特性、货号、最优惠供货价。投标人必须对上表全部内容报价，除非无此产品上市销售，如有缺漏或超出预算，将导致投标无效。

包4：冷冻离心机用户需求

一、基本要求

1、名称：冷冻离心机

2、数量：2台

3、货期：接采购人订货通知后1个月内

4、其他：知名品牌，若为国外品牌，需整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明。

二、主要技术要求(达到或优于)

- 最大相对离心力25,000×g，最高转速＞15,000 rpm；

- 温度范围：-10℃～40℃；

- 最高转速时温度可保持在＜4℃；

- 时间设定最长＞9小时，或选择连续运转；

- 迅速制冷功能：从室温降至4℃＜15分钟；

- 快速完成瞬时离心功能：加速至最高转速或从最高转速减速耗时＜20秒；

- 马达驱动可快速锁定转子盖，可快速打开或锁紧转子，自动释放盖子；

- 具有待机冷却功能；

- 隔音设计，确保静音操作；

- 运行中可随时修改数值；

- 配48孔转子，缩短日常离心时间。

包5：热循环仪用户需求

一、基本要求

1、名称：热循环仪(PCR)

2、数量：2台

3、货期：接采购人订货通知后1个月内

4、其他：知名品牌，若为国外品牌，需整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明。

二、主要技术要求(达到或优于)

- 样品基座：0.2ml×96孔；

- 温度范围：4.0～99.9℃；

- 温度显示精度：0.1℃，计算机计算不同样品体积的实际样品温度，PCR仪直接控制样品实际温度；

- 模块降升温速度：95～55℃温度范围内样品基座平均升温速度＞3.5℃/S；

- 静态样本基座温度均匀性：≤±0.5℃；温度准确性：±0.25℃；

- ▲≥6组独立控温反应模块，相邻两个模块最大设置温差≥5℃；每组反应模块可独立完成≥16个PCR反应，一次PCR中使用≥6对不同引物；

- 显示屏：＞6英寸VGA触摸式显示屏，大的导航按钮设置参数简单方便，无须使用触摸屏专用笔或鼠标；

- 具有USB记忆棒插槽，用于转移程序，存储不限数量的程序；

- 以太网连结，可使用软件连结＞10台同类PCR仪；

- ▲软件：可执行Touchdown及套式PCR程序，主机自带Tm值计算软件，可自动计算引物解链温度（Tm值），助于计算用户所用引物的最佳退火温度。

- 有多种诊断程序以检测仪器升降温速度、精度。

- 有断电自动保护功能。自动再启动功能可使恢复供电时PCR程序自动继续执行。

包6：洗板机用户需求

一、基本要求

1、名称：洗板机

2、数量：1台

3、货期：接采购人订货通知后1个月内

4、其他：知名品牌，若为国外品牌，需整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明。

5、用途：用于96孔板、384孔板和板条的自动洗板、吸液、分液、振荡。

二、主要技术要求(达到或优于)

- 用户界面：液晶显示，RS-232端口

- 洗头：多种，如8道、12道、双排16道、双排24道；

- ▲程序内存：可存＞90个程序

- ▲程序参数：洗液量、洗液种类、板洗或条洗；浸泡和振荡时间、分液高度、吸液高度、第二种洗液。

- 洗液量：50～1000ul，以≤50ul递增。

- 残液量：标准吸液模式<3ul；清洗吸液模式<1ul。

- 吸液：高度可调，有标准和清洗两种模式。

- 加液量：50～400ul

- 加液：在300ul处，准确性±5%，精确性CV3%。

- 振动器≥650rpm，浸泡和振荡时间60min内可选。

- 预洗和冲洗量：5～100ml，以5ml递增。

三、其他商务要求(适用于所有包组)

1、▲质保期及维修响应时间：整机(含耗损件)原厂免费质保期≥3年(其中担架推车质保≥5年，手术器械质保≥1年)，自采购人验收合格之日起计，正版软件终身免费升级，开机率≥98%，若因售后单位原因造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)；售后服务单位在接到设备出现故障通知后，2小时内响应，12小时内现场维修。

2、安装培训要求：设备到货，接采购人通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存使用科室。

3、售后服务承诺：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，质保期内至少每季度1次，保修期外至少每年1次按厂家保养标准回访免费做一次全面保养，工程师免费上门服务，仅收取零配件成本费用。

5、▲相关配件：投标人应提供该机易损件的最优惠价格供评标及日后选购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔进口品牌≤壹年，国产品牌≤半年。

6、装机调试至正常运行后1个月内为观察期，若观察期内出现无法修复的故障则无条件更换同品牌同型号整机。

7、备件供应要求：在广东地区有专业的维修工程师和维修点及国内有零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。