包1：口腔开口器30套

- 右开U型，带4个压舌板，压舌板需带凹槽。

- 可根据医院要求进行定制制作。

- 保修期不少于五年。

- 用医用不锈钢制造；由开口器支架和活动拉钩组成；

- 开口器规格（成交后可能有调整，以实际需求为准）：

- 1）支架固定弧度半径32±5mm，用304不锈钢制造；

- 2）1号活动拉钩气管插槽半径≥3mm，弧形半径200±10mm，尺寸110*33mm

- 3）2号活动拉钩气管插槽半径≥3mm，弧形半径200±10mm，尺寸87*31mm

- 4）3号活动拉钩气管插槽半径≥3mm，弧形半径200±10mm，尺寸77*31mm

- 5）4号活动拉钩气管插槽半径≥3mm，弧形半径200±10mm，尺寸62*29mm

- 上述部件可消毒重复使用

包2：紫外凝胶成像系统 1套

- 基本要求

- 名称：紫外凝胶成像系统

- 数量：1套

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

主机：

*1、摄像头:高分辨率低照度数码摄像头

*2、曝光时间: 1ms-16s

3、有效像数: 1280×1040

4、像数密度 : ≥16 bit （0 - 65535色）

5、像素合并: 1×1

6、分辨率: ≥133万像素

7、动态范围: ﹥3.0个数量级

8、电动镜头: 高通透电动镜头, Computar F=1：1.2，8～48mm

9、照明模式: 透射紫外，透射白光，反射白光，（可选配透射蓝光）

激发光源: 透射：302nm，白光，（可选配透射蓝光）；

双侧反射：LED反射白光灯（冷光）（R型:254nm,365nm紫外反射）

10、滤光片位置: 可选配5位电脑控制自动定位滤光片轮

11、滤光片: 标配590nm，可选配535nm、605nm、699nm波长

12、拍摄面积: 紫外：20×20cm 白光：20×20cm 蓝光：20×20cm

*13、定时功能：用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间（1～60分钟）；

14、可通过机箱面板进行变焦、聚焦、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制制；

*15、可通过电脑进行变焦、聚焦、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制；

*16、观察面板，无反光，可直接观察机箱内样品，安全无紫外泄漏；

水平电泳槽：

1、槽体采用高强度高透明度材料，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。

2、安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。

3、配用多用制胶器，电泳槽能同时兼顾6X6cm/6X12cm/12X6cm或12X12cm四种规格的胶板，能做到一槽多用，节省实验费用和实验台面占用面积。

4、多用制胶器为耐温材料（135摄氏度）注塑成型，不易变型。

电泳仪：

1、电压：5～120V，递增单位：1V

2、电流：10～800mA，递增单位：1 mA

3、定时：0～999分钟，递增单位：1分钟

4、4组输出（可同时连接四个电泳槽）

5、稳压/稳流控制

6、输出定时/计时控制

7、自动无负载输出保护

8、自动过载和短路保护

9、3位数显，1位工作状态

10、可层叠防滑动机箱

电脑

办公台式电脑整机(7代i5以上处理器、大于4G内存、500G以上硬盘、 DVD刻录、键鼠、串口 )，≥19.5英寸 显示器

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 紫外凝胶成像系统 | 1套 |
| 2 | 水平电泳槽 | 1套 |
| 3 | 电泳仪 | 1套 |
| 4 | 电脑 | 1套 |
| 5 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。