包1：等离子机 1套    预算9.8万元

- 基本要求

- 名称：等离子机

- 数量：1套

- 货期：发布中标通知书后一个月内

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

临床用途：耳鼻喉各种息肉、增生、肥大、出血、炎症、糜烂等的治疗。如：通过鼻甲减容，咽腭部打孔，舌根打孔，扁桃体、悬雍垂的打孔或者切割来治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合症（鼾症），以及鼻出血、鼻息肉、过敏性鼻炎、声带小结等方面的治疗。

1. 电源：交流220V，50Hz

2. 工作频率：100KHz（要求最大浮动范围控制在10KHZ内）

3. 能实现双极或多极切割、低温消融、切割、止血、凝固，微创安全可靠。一个治疗刀头能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，在一个手柄、同一个输出接口输出。

4. 阻抗显示：阻抗显示为0-999，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预期（设置）的消融深度和治疗范围自动提示操作者。（要求在设备上有对应显示界面）

5. 两种工作模式，一种打孔、切割、止血、消融等功能模式，一种止血、凝固模式。能通过脚踏开关启动、切换两种模式。治疗主机声音大小可调节，能区分两种模式的工作声音，避免踏错脚踏。
6. 工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）

7. 整机功耗	≦ 700W

8. 输出功率  ≦ 350W

9. 按键式操作界面，采用LED数码显示，面板密封防水设计，具有阻抗、功率、时间显示；切割消融、止血凝固工作模式指示；刀头、脚踏、刀头寿命和等离子浓度连接、识别指示等功能。

10. 多刀头可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头。

11. 配备能安全有效治疗隐蔽及深部病变组织的功能及配置，如治疗喉深部及舌根等部位。

12. 阻抗侦测和自动能量检测技术，具有热损毁深度监控系统。

13. 治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。

14. 能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小。
15. 主机能自动侦测并提示刀头前端等离子强度状态。

16. 低温控制：工作温度仅为40-70℃，创面无碳化，对周边组织损伤小。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台式主机 | 1台 |
| 2 | 手术电极电缆转接线 | 2条 |
| 3 | 流体通断器 | 1套 |
| 4 | 电源线 | 1根 |
| 5 | 脚踏开关 | 1个 |
| 6 | 保险管 | 2只 |
| 7 | 产品使用说明书 | 1套 |
| 8 | 安装验收保修卡 | 1套 |
| 9 | 产品合格证 | 1套 |
| 10 | 产品装箱单 | 1套 |
| 11 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包2：手术器械 1批    预算6.7万元

- 基本要求

1、	名称：手术器械

2、	数量：1批

3、	货期：发布中标通知书后一个月内

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

▲1、腹腔内窥镜：镜体直径≤Φ5mm，工作长度≥290mm，视场角≥70°，视向角≥30°，景深≥3mm-100mm，有效光度率≥527cd/(m².lm)，镜管为不锈钢外壳，无涂层、符合生物相容性、使用寿命长，镜体内置热敏弹力避震系统，降低光学镜柱损耗，内窥镜为蓝宝石镜头，永不磨损，可承受低温等离子灭菌器消毒，数量：4套；

2、气腹针：具有受弹簧控制的钝针芯,直径≤2.2mm,工作长度≥100mm，为医用级别304不锈钢加工，数量：4套；

3、弯分离钳：直径≤3mm，工作长度≥300mm，可360°旋转，钳杆与手柄可拆卸，清洗方便，带单极电凝接头，手柄为医用级别材质，钳芯为医用级别304不锈钢加工，数量：8把；

4、电凝钩：L型钩头，直径≤3mm，工作长度≥300mm，带单极电凝接头，可通过单极电缆线与高频电刀连接，数量：4把；

5、持针器（弯）：细齿弯头结构，直径≤3mm，工作长度≥300mm，全金属材质，合金钳头，单开、带锁，为医用级别304不锈钢加工，数量：4把。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小儿腹腔内窥镜镜头 | 4套 |
| 2 | 气腹针 | 4套 |
| 3 | 弯分离钳 | 8把 |
| 4 | 单极电凝钩 | 4把 |
| 5 | 持针器（弯） | 4把 |
| 6 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包3：熔浆机1套    预算9.2万元

- 基本要求

1、	名称：熔浆机

2、	数量：1套

3、	货期：发布中标通知书后一个月内

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1、溶解温度：37℃~45℃±0.1℃

2、超过限定温度1℃自动报警

3、容量：可同时加热8袋250ml的血浆或全血，或融化1000ml血袋

4、具有预设工作模式（血浆、全血、干细胞快速溶解），也可自定义工作模式，所有工作模式可修改。

5、具有开盖报警功能，开盖15秒即刻报警

6、具有漏液保护功能。

7、加热系统：采用干式封闭循环加热系统，加热液体不直接接触血袋，日常工作无需更换加热循环水。

8、内置搅拌器，快速充分融化血浆。

9、可外接条码扫描器、打印机、移动式保温机柜，实现外接扫描打印功能。

10、冻融时间：血浆：10~20分钟，全血：15分钟；干细胞（脐带血）：5分钟

11、时间设定范围：0~90分钟

12、可连接LIS/HIS管理系统

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1个 |
| 2 | 加热带 | 2个 |
| 3 | 滤纸 | 1套 |
| 4 | 电源线 | 1根 |
| 5 | 台车 | 1台 |
| 6 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包4：可视喉镜 3套    预算10万元

- 基本要求

1、	名称：可视喉镜

2、	数量：3套

3、	货期：发布中标通知书后一个月内

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能。

- 显示器能上下0~130°转动，左右0~270°转动

- 喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离：大/中/中小号≤30mm，小号≤22.5mm，小小号≤22mm

- 喉镜片可插入镜片长度：大号140mm，中号125mm，中小号107mm，小号95mm，小小号77mm

▲5、渐缩型镜片前端厚度：大/中号16mm，中小号10.5mm，小号/小小号9.5mm

6、镜片角度：大/中号42°，中小号28°，小号27°，小小号6度

7、视场角 60°±15%

- 摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150lux；

- 液晶屏像素≥720*480

- 分辨率≥3.72 LP/mm

▲11、具有特殊防雾功能

12、具备拍照录像功能，数据存储，32G内存，可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时。

13、内置可充电式锂电子聚合物电池，充电时间＜3小时

14、持续放电时间＞2小时

15、镜片手柄与显示器组件的连接：采用双环卡槽式连接。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可视喉镜 | 1套 |
| 2 | 显示器 | 1个 |
| 3 | 镜柄 | 1个 |
| 4 | 电源适配器 | 1个 |
| 5 | 气管插管引导器 | 1个 |
| 6 | 消毒帽 | 1个 |
| 7 | 镜片 | 1个 |
| 8 | 环保专用箱 | 1个 |
| 9 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包5：可视硬性喉镜 2套    预算10万元

- 基本要求

1、	名称：可视硬性喉镜

2、	数量：2套

3、	货期：发布中标通知书后一个月内

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1.、显示器能上下0~130°转动，左右0~270°转动

2、茎管有效长度：成人≥400mm，小儿≥325mm

3、直径：成人≤5.2mm，小儿≤3.0mm

4、标配吹氧接头

5、前段插入部硬质管芯弯曲弧度角：成人80>R>50，小儿70>R>40

6、视场角：80±15%

7、景深：2-30mm

8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源

9、显示器像素不低于720*480

10、分辨力：1.16/（°），允许-10%

▲11、具有特殊防雾功能

12、具备拍照录像功能，数据存储，32G内存，可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时。

13、内置可充电式锂电子聚合物电池，充电时间＜4小时

14、持续放电时间＞3小时

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可视硬性喉镜 | 1套 |
| 2 | 显示器 | 1个 |
| 3 | 手柄 | 1个 |
| 4 | 电源适配器 | 1根 |
| 5 | 消毒帽 | 1个 |
| 6 | 提舌器 | 1个 |
| 7 | 一次性清洗刷 | 5个 |
| 8 | 吸引通道清洗刷 | 5个 |
| 9 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包6：注射泵 5套    预算4.5万元

- 基本要求

1、	名称：注射泵

2、	数量：5套

3、	货期：发布中标通知书后一个月内

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1、双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。

2、注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者

3、速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.1ml/h

4、预置输液总量范围：0.1-9999ml

5、快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；

▲6、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

▲7、支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

8、具备间断给药模式，通过设置流速、间断输液量、间隔时间和输液总量来控制输液

▲9、具有联机功能，可自动启动第二通道注射，保证临床连续给药功能，维持血药浓度稳定。

10、LCD显示屏，可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息；

11、全中文软件操作界面

12、锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

13、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

▲14、分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息；

15、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

16、压力报警阈值可调，最低75mmHg

17、信息储存：可存储≥1000条的历史记录

18、双通道注射时，电池工作时间≥3小时

19、接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能

20、防异物及进液等级IP34

21、满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供第三方证明。

22、每台泵配移动带轮输液架（要求稳固）。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵主机 | 1 |
| 2 | 电源线 | 1 |
| 3 | 输液架 | 1 |
| 4 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

★5、承担设备首次计量费用。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包7：靶控泵 5套    预算6.9万元

- 基本要求

1、	名称：靶控泵

2、	数量：5套

3、	货期：发布中标通知书后一个月内

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1、具有≥3.5英寸彩色触摸屏，可显示病人信息、输液状态、报警信息、系统信息等

2、自动识别1、2、3、5、10、20、30、50（60）ml的注射器。

3、输液模式：TCI模式等，支持丙泊酚小儿药代模型

4、支持药物：丙泊酚、瑞芬太尼、舒芬太尼等

5、注射速度范围：0.1~2300ml/h，最小步进为0.01ml/h

6、KVO流速：0.1~5.0ml/h，最小步进为0.01ml/h

7、预置量：0.1~60ml，最小步进为0.01ml

8、15档阻塞压力阈值可选，范围为50~1125mmHg

9、注射精度≤±1.8%

10、有数据存贮功能，数据可传送至电脑端，可以excel模式存储打印

11、具有阻塞前智能预警功能：阻塞压力上升时预警

12、具有阻塞后自动尝试重启功能：管路压力下降后自动恢复输液

13、报警功能：分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息

14、全中文软件操作界面

15、锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

16、内置可充电式锂电子聚合物电池，充电时间≤6小时

17、持续放电时间≥5小时

18、接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能

19、防异物及进液等级IP33

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 电源线 | 1 |
| 3 | 输液架 | 1 |
| 4 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

★5、承担设备首次计量费用。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。