包1：医用防褥疮垫4套    预算9.5万元

- 基本要求

- 名称：医用防褥疮垫

- 数量：4套

- 货期：发布中标通知书后一个月内

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

临床用途：用于预防褥疮。

- 主要由主机和床垫构成。床垫规格有：166*48*0.6cm；70*55*0.6cm；185*90*3.0cm。长度允差±3cm，高度允差±0.2cm。

- 输入功率≤400VA。

- 加热功率：350VA±15%。

- 温度设定为24~45℃，温度控制精度≤1℃。

- 可承重150Kg。

- 工作时噪音≤45dB。

- 按防电击类型分类属于II类，按防电击程度分类属于具有B型应用部分的设备。

- 按对进液防护程度分类属于IPX0设备。

- 按在与空气混合的易燃麻醉气或氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类不属于AP型和APG型设备。

- 可在湿度≤80%、温度为5~40℃的室内使用。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 床垫 | 2个 |
| 3 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包2：充气升温装置 3套   预算10万元

- 基本要求

1、	名称：充气升温装置

2、	数量：3套

3、	货期：发布中标通知书后一个月内

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1、机器具有更换过滤器提示，满足运行1000h提示更换过滤器。

2、▲温度的精准度≤1.0℃；温度档位无极调温，步进1°C。

3、▲室温、设置温度和实时温度，三温度同屏显示，并且显示精度≤0.1℃。

4、▲风速档3个，高速风量≥40CFM。

5、设备安全性能，高低温报警，±2℃报警。

5.1、低温报警功能：开机运行＜7分钟出风口的温度达不到设置温度直接实施低温报警停机。

5.2、稳定运行中，出风口的温度高于/低于设置温2℃，实施高温/低温报警停机。

5.3、高温报警功能：出风口在任何条件下高于42°C直接实施高温报警停机；

5.4、报警具有图示及报警提示音功能，显示屏中文显示。

6、温度的使用范围在32-41°C；

7、≥3个温度探头。

8、升温速度快；3分钟内。

9、配置的运用部分：体表升温毯性能为结构性透气，无风感均匀透气。

10、升温毯型号≥30个。《包括儿童、幼儿、新生儿保温毯毯型，截石位垫毯等满足不同类型手术的需求》

11、▲噪音：高速运行＜47分贝。

12、全铝机身的蜗扇风机可确保在加热器异常高温时可正常送风，防止仪器内部过度受热。

13、防水等级IPX3

14、开机系统有安全自检功能。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 推车 | 1台 |
| 3 | 体表升温毯 | 200张 |
| 4 | 合格证/简易操作卡/中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包3：宫颈锥切机（leep刀） 1套    预算8万元

- 基本要求

1、	名称：宫颈锥切机（leep刀）

2、	数量：1套

3、	货期：发布中标通知书后一个月内

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1、电器规格：

输入电压：电压A.C.220V±10%

频率：50Hz

熔断器：6A

低频泄漏：低于 100mA

2、输出频率：≥333Khz

- 具有新一代智能即时输出功率反馈技术。

- 纯切性能：1～200W（负载≥500Ω），要求功率连续可调，步长1W。

- 混切性能：1～200W（负载≥500Ω），要求功率连续可调，步长1W。

- 两种混切模式：混切1（70%切30%凝），混切2（30%切70%凝）。

- 单极凝性能：1～120W（负载≥500Ω），要求功率连续可调，步长1W。

- 三种单极电凝模式：柔凝用于表面精细出血电凝；强凝用于表面比较大的出血点强力电凝；喷凝用于表面大面积出血喷射电凝弧凝血。

- 双极凝性能：1～100W（负载≥100Ω）,要求功率连续可调，步长1W。

- 两种双极凝血模式：精细用于微小出血点双极电凝；标准用于大出血点双极电凝。

- 功率显示方式：超大LED屏数字显示。

- 功率调节方式：防水按键方式调节。

- 参数设置：具有开机调用最近使用的模式、功率等参数功能。

- 工作模式：具有单极（纯切、混切1、混切2、柔凝、强凝、喷凝）、双极电凝（标准、精细）至少8种工作模式。

- 具有手控或脚控功率输出功能，操作快速、简便、安全、局麻下门诊可完成手术。

- 多种环形、球形、针形、三角形锥切刀头适合宫颈环切锥切电灼手术及外阴处理；不产生切割碳化；不影响病理组织。

- 具有可移动吸烟一体化手术台。

- 吸烟器与主机同步启动。

- 具有双回路安全检测系统：自动监测极板与病人皮肤的接触质量并以排灯形式显示，若接触质量低于设定值，会有声光报警并切断电刀输出，确保安全。

- 内设开机自动检测系统和自动报警提示功能：自动检测错误代码和自动报警错误提示。

- 具有不同品牌负极板阻抗值检测、初始以及设定功能。

- 吸烟器性能：

具备手术烟雾吸收净化功能（医疗级吸烟器）。

吸烟器最大输出功率≥400W。

吸烟器额定风量：≥500L/min。

具三种以上过滤方式（初级过滤：可滤除烟雾中大于1微米的组织杂质；二级过滤，采用可再颗粒活性炭，可滤除烟雾中的异味和有害气体；三级过滤：采用不大于0.015微米高效ULPA过滤器，可滤除烟雾中的细菌和病毒），过滤效果可有效滤除大于99.999%的0.015微米的颗粒物（以标准的CNC检测标准为基础）。

控制方式：自动吸烟，感应联动吸烟、远程脚控三种方式。

流量输出1～100％可调，数码显示，延迟时间0～99秒可调，具有增强吸烟模式。

吸烟器噪音水平≤70db。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1个 |
| 2 | 医用吸烟器 | 1个 |
| 3 | 妇科LEEP手术专用电极 | 1套 |
| 4 | 手控电刀手笔 | 2支 |
| 5 | 脚踏开关 | 1个 |
| 6 | 一次性中性极板 | 10片 |
| 7 | 极板连接电缆 | 1条 |
| 8 | 医用台车 | 1台 |
| 9 | 外置吸烟过滤器 | 4个 |
| 10 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包4：神经肌肉刺激治疗仪 1套    预算10万元

- 基本要求

1、	名称：神经肌肉刺激治疗仪

2、	数量：1套

3、	货期：发布中标通知书后一个月内

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

采用电刺激疗法对神经和肌肉软组织进行治疗，具有缓解疼痛、改善肌肉健康状态、提高局部机能、促进软组织损伤和刺激细胞恢复功能，可用于术后恢复及康复治疗。

- 产品通过 CE 认证，CE 类别：II B。

- 内置 WiFi、蓝牙通信模块，且 WiFi 通信模块速度可达 800Mbps；

- ≥17 寸液晶显示器。

- 一体成型台车，静音方向轮支持 360 度旋转，支持固定位置锁定。

- 通道：电刺激通道数量 4 个，多功能通道数量 4 个。

- 外部模拟信号通道：外部模拟信号（压力）采集与治疗通道数量 2 个

- 外部数字信号通道：外部数字信号采集与治疗通道 1 个。

- 电流发生器 2 个，可产生恒定电流。

- 电刺激电流类型 9 种，包括：直流电流、单相脉冲、双相脉冲、补充电流脉冲、同步补充脉冲、同步双相脉冲、单相半正弦、双相半正弦、平均值（正弦）。

- 刺激电流强度：0-100mA 任意调整，调节精度 0.5 mA。

- 刺激电流脉宽：50-1000μs 任意调整，调节精度 50μs。

- 刺激电流频率：1-2000Hz，其中 1-400Hz 任意调整, 调节精度 1Hz。

- 反射采集 EMG 数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-2000 μV，肌电位灵敏度：1 μV。

- 电极诊断功能：具有电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常。

- 有视觉和听觉辅助反射采集，达到锻炼目标和结果时，出现趣味反馈显示并伴有声音提示。

- 反射采集曲线包含盆底肌反射采集曲线和腹肌反射采集曲线。

- 混合模式：可对每个通道和每个阶段进行设置、调整（刺激、获取、反射），两个刺激通道、两个多功能通道布局可调。

- 条件性电刺激：当病人进行反射采集，训练不能达到目标时，激活电刺激来加强肌肉收缩。

- A3 反射预置 10 种，可增加，无数量上限。

- 负反射采集：针对病人肌肉长期处于一种紧张状态而不知时，肌肉痉挛时，给予一个负的反射可让病人在训练中不知不觉学会放松，病人可在负反射采集屏幕指导下有效放松肌肉。

- 治疗方案及治疗参数的设定：治疗过程中可任意调整颜色、曲线厚度、缓冲值、治疗时间、工作时间、休息时间、样板图、电流的频率和脉宽、反射采集波形等参数，实现个体化方案治疗。

- 治疗过程中基本治疗参数可调整，参数包括：电刺激的电流类型、强度、频率、脉宽、波形，肌电位最小值与最大值、自我训练波形，治疗时间、休息时间、电刺激上升时间、下降时间、休息时间、阶段工作时间等。

- 满足中华预防医学会《中国妇女盆底功能障碍防治项目》盆底肌电评估指标要求：I类肌纤维肌力、I 类肌纤维疲劳度、II 类肌纤维肌力、II 类肌纤维疲劳度、肌电位、控尿功能指标、控便功能指标、A3 反射指标。

- 满足中华预防医学会《中国妇女盆底功能障碍防治项目》盆底电生理治疗指标要求： 治疗方案及治疗参数均可修改、多种治疗方式，治疗模式 11 种，包括：电刺激、条件性电刺激、阈值电刺激、反射采集、负反射采集、反射采集-电刺激、场景反射、排尿记录表、镇痛、盆底肌肉康复器、盆底肌肉检查康复器治疗。

- 专业的电生理反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维  分为ⅡA 和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行肌电采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌纤维肌力、肌电位的最大值、肌电位最小值、肌电位瞬间值以及肌肉疲劳度，并分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维受损情况进行针对性治疗。

- 预置多个治疗方案，并可以编制适合病人具体情况的治疗方案。方案可提供禁忌症、适应症、电极和传感器位置示意图等信息。

- 具有数据管理专用软件。

- 可建立患者档案并支持病例标签、病人快速搜索。

- 治疗方案执行计划编排、治疗日志填写，支持治疗记录全过程回放。

- 集成盆底压力、肌电报告模板，模板支持自定义配置，可供记录POP-Q评分，腹直肌分离评估、诊断意见及治疗建议。

- 疗效指标曲线对比分析：支持多次盆底肌电评估指标对比、多次POP-Q评估指标对比， 直观反映治疗效果。

- 数据备份、统计、导出，可统计筛查、治疗人数与人次，支持数据导出 excel 表。

- 支持开机自动启动软件、一键关机。

- 支持有线、无线两种接口模式，可用于拓展多台筛查、治疗、诊断、盆腹动力综合评估治疗设备联网。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 台 |
| 2 | 软件包（含盆底功能障碍个性化治疗系 统、盆底功能障碍评估系统、治疗工作站软件） | 1 套 |
| 3 | 电源转换器 | 1 个 |
| 4 | 电源连接线 | 1 条 |
| 5 | 治疗头连接线（A 通道） | 1 条 |
| 6 | 治疗头连接线（B 通道） | 1 条 |
| 7 | 输出端口导联线 | 1套 |
| 8 | 电极片 | 1套 |
| 9 | 1.8 米 USB 连接线 | 1 条 |
| 10 | 使用手册/中文版说明书/出厂测试报告 | 1 本 |
| 11 | 计算机 | 1 台 |
| 12 | 显示器 | 1 台 |
| 13 | 移动小车 | 1 台 |
| 14 | 插线板 | 1 个 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包5：二氧化碳激光治疗机 1套    预算5万元

- 基本要求

1、	名称：二氧化碳激光治疗机

2、	数量：1套

3、	货期：发布中标通知书后一个月内

4、用途：用于对人体组织的切割、灼伤、凝固等。

5、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1、激光器类型：封离型内腔式CO2激光管

2、激光波长：10600nm；

3、光斑直径：≤0.8mm

▲4、最小脉冲宽度：0.1ms;

▲5、传输方式：7关节平衡锤式导光臂；

6、输出功率：连续：0.5W～30W可调；

单脉冲、重复脉冲、调制脉冲：0.3～15W可调；

7、透镜焦距：F=100mm，F=50mm

8、治疗头：5种，配有锥形手术刀头、切割专用手术刀头及离焦治疗头；

9、瞄准光系统：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。

10、冷却方式：封闭式内循环水冷却。

11、控制系统：1）微电脑控制，液晶屏显示菜单；

2）系统设有功率修正功能，便于功率校正、修正；

▲12、开机自检：具有激光功率电流监测功能。

▲13、安全保护功能：激光器具有光闸保护功能。

14、输入电源：单相AC220V / 50Hz，5A，输入功率500VA。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 七关节导光臂 | 1套 |
| 3 | 脚踏开关 | 1支 |
| 4 | 标准电源线 | 1根 |
| 5 | 保险丝 | 1个 |
| 6 | 激光防护眼镜 | 1副 |
| 7 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

★5、承担设备首次计量费用。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包6：非接触式眼压计 1套    预算9.6万元

- 基本要求

1、	名称：非接触式眼压计

2、	数量：1套

3、	货期：发布中标通知书后一个月内

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1、测量范围：1-60mmHg

2、工作距离≥11mm

3、自动检测和显示：R/L（眼别）

4、具备IOL（人工晶状体）模式：可测量人工晶体眼患者。

5、测量模式：自动/手动（可选），两种测量模式

6、显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值，数值精确到小数点后一位

7、测量气流量：气流量小，对病人眼睛无伤害，并设有气压的选择，气流压力符合国家标准；

8、工作电压：220-240V  50/60Hz；

9、具备下巴托功能；

10、显示器≥8.5寸，触摸屏。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非接触式眼压计 | 1台 |
| 2 | 电动升降台 | 1台 |
| 3 | 打印纸 | 1套 |
| 4 | 防尘罩 | 1个 |
| 5 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

★5、承担设备首次计量费用。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包7：脑循环系统治疗仪 1套    预算2.8万元

- 基本要求

1、	名称：脑循环系统治疗仪

2、	数量：1套

3、	货期：发布中标通知书后一个月内

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 脉冲宽度输出：脉冲峰值电流：0-60mAp-p；

- 脉冲变化范围：18ms-46ms；

- 无序波 ；

- 低频：22Hz-56Hz；

- 输出：特定调制波脉冲峰值电流0-180m Ap-p；

- 输出载波频率：4000Hz；

- 低频调制频率：0.06 Hz-1.2Hz；

- 定时时间可从1min~40min任意设置；时间结束，仪器应停止输出，并有蜂鸣声提示；

- 连续工作时间不少于8h。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 输出线 | 5根 |
| 3 | 绑带 | 10根 |
| 4 | 电源线 | 1根 |
| 5 | 导电胶片 | 10片 |
| 6 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

★5、承担设备首次计量费用。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。