手术无影灯采购需求

技术参数

- 所有连接处采用内焊接技术，外部无焊点突起，无毛刺。自重轻。

- 灯头满足高标准的净化要求，双灯紊流度≤27%。表面防水，防尘，防静电，且耐腐蚀，防撞击，易清洁。

- 灯光需避免有遮挡时颜色阴影在手术区域产生，且避免光线直射带来的炫光和光衰问题。

- 光源采用高性能 LED 光引繁，要求模块化设计，更换方便， LED 保持特性不变寿命≥40,000小时。

- 能提供充足的照明强度，1m距高处测得（ LUX ）最高照度：≥100,000 lux 。

- 色温≥4300K。

- 光斑直径≥170mm

- 色彩还原指数≥99

- 照明深度（L1+L2)≥160cm

- 采用高效 LED 光源，发光效率≥320 Im / w ，能耗低，光源功率≤15w

- 医生头部温升＜0.5℃。

- 微电脑电路板控制，可提供软件升级服务。

- 吊顶式安装。

商务需求

1、货期≤30天。

2、质保≥3年。

3、付款方式：分两期付款，签订合同后，甲方收到货物并验收合格，1个月内支付合同标的额的95%，余5%作为履约保证金在保修期结束后当月支付。