多功能妇产电动床 1套    预算4.3万元

- 基本要求

- 名称：多功能妇产电动床

- 数量：1套

- 货期：发布中标通知书后一个月内

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

▲1、综合床的总长：1900mm,外壳采用高分子材料，不生锈、不受潮、不变型、外形美观

2、床垫宽：650mm（带搁手板床面宽850mm），防渗透、防污染、易清洁

▲3、座垫最低高度：550mm

4、靠背上折最大角度≥50°

5、靠背下折最大角度≥10°

6、座板上折最大角度≥15°

7、座板下折最大角度≥5°

8、床面离地最高约为980mm

9、直插辅助台：长500×宽590(mm)，可拆卸

▲10、柔性LED照明灯，方位可任意调节。

▲11、搁手板：上端设有旋转关节，以及沿着靠背导轨向上折起，起到保护作用,也可向外延展，与床垫平行、固定，增加床垫的宽度。

▲12、控制方式：脚踏、手控两种方式

13、驱动方式：采用微型电机驱动，噪音低

14、座垫：导流式设计，液体经座垫流入下方接水盆

15、内置式,接水盆：可任意抽出或推回。

16、额定负荷≥135Kg

17、电源\功率：220V 50Hz \500W

18、重量≤200kg

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床主体 | 1套 |
| 2 | LED照明灯 | 1套 |
| 3 | 膝弯托 | 1副 |
| 4 | 把手 | 1副 |
| 5 | 搁手板 | 1副 |
| 6 | 污物收集桶 | 1件 |
| 7 | 头枕 | 1件 |
| 8 | 辅助台 | 1套 |
| 9 | 接水盆 | 1件 |
| 10 | 输液架 | 1套 |
| 11 | 手控板 | 1件 |
| 12 | 二层踏台 | 1件 |
| 13 | 产品使用说明书/保修卡 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。