包1：液相色谱串联质谱（AB API3200）全保服务 1年  预算10万元

中标方按国家、行业的标准及谈判文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

- 服务内容及要求

1、维修保养设备：

| 仪器型号 | 仪器名称 | 维保年限 |
| --- | --- | --- |
| API3200 | 质谱仪 | 1年 |
|  | 岛津高效液相色谱仪 |  |
|  | 氮气发生器 |  |

2、投标人具备的资质要求：

- 投标人必须是在中华人民共和国国内注册的独立法人资质。

- 投标人具备授权维护、保养、维修设备的能力和资质，提供相应服务文件证明。

- 投标人在省内常驻投标产品服务工程师≥ 3 名。

- 投标人的工程技术人员须具有保修设备有效的医疗设备服务资质证。

3、维保服务要求：

- 维保仪器：3200质谱仪、岛津高效液相色谱仪、氮气发生器

- 包含维修仪器在维保开始日期之前的故障。

- 定期保养：一年提供呈≥3次定期维护，按照原厂保养内容清单，结合设备状态，对设备进行全面检查，更换损耗部件，按照厂家标准将设备各项参数调校至正常状态。出具有效的仪器正常状态报告书（有效是指合乎认证认可要求，效力得到承认）。

- 记录检查结果，包括保养中发现的问题、故障代码摘录、处理意见及措施。

- 故障维修：不限次数，上门/电话提供维修服务，包括维修、清洗等；每次维修、保养均有详细的工作过程记录并及时交由采购人设备科留存。在预期保养时间之前一周内通知医院保养时间。如医院确有合理原因导致不能执行保养，医院可在预期保养时间之前一周内通知中标方或与中标方另行约定保养时间；如中标方确有证据证明因医院的时间调整而产生额外成本，中标方可要求医院承担相关费用。

- 更换零件：不限零件种类，维保仪器因维修所产生的更换零配件（如电路板、电源、检测器、加热器、分子涡轮泵等），免费更换

- 消耗品：每年至少提供3根喷雾针、机械泵油3瓶、PEEK管2米；仪器搬迁

- 维保期内，提供一次免费仪器搬迁服务（包括仪器拆装调试、仪器搬运）

- 响应时间：故障维修可即时联系，提供24小时免费维修服务热线，保证7×24小时的响应。

- 服务时间：周一至周日，电话响应时间1小时内，到达现场时间24小时内，如设备因故障已发生停机，则需在12小时内到达现场展开维修。

- 按一年365 日计算，合同期内保证95%（停用时间少千5%）的完好率。如果此完好率由于成交供应商的原因未能达到，对于完好率低于95% 的每一个百分点，合同期限将相应延长7 个日历日。

- 保修期内，负责解决医院合同设备运行中产生的故障，故障维修不限次数且包含人工及零配件费用，所需的换件一律由中标方负责更换，不再另行收取费用。节假日加班免费。

4、服务类别：

（1）提供的合同服务类别为：人工备件和保养服务合同。

（2）响应时间：提供7x24小时在线服务。应在接到医院电话后1小时内响应，中标方资深工程师在线技术支持，如无法解决故障，则需派经原厂认证合格的现场服务工程师≤24小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。现场服务工程师与投标文件中的工程师队伍吻合，若有变更须经医院同意，否则视为中标人违约。

二、付款方式：合同签订后，1个月内支付合同标的额95%，余5%作为履约保证金在保修期结束后当月支付。

包2：石蜡包埋机 1台  预算5万元

- 基本要求

1、名称：石蜡包埋机

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 双压缩机制冷设计,包埋主机工作区域独立小冷冻台，即包即冻，冷却后移至大冷冻台

- 具有提前定时开机、定时关机等功能

- 阀体为一体化结构，密封性好，无漏蜡、滴蜡现象；流蜡管道自动恒温（65℃）加热，不堵塞；

- 工作台面积大；残蜡自动回收；

- 配有可清洗6个镊子加热孔、无影照明灯；

- 双保温锅设计；

- 包埋与冷台为分体结构设计；

- 通过旋纽可调节流蜡量；

- 具有修蜡功能：可除掉包埋盒周边多余的石蜡；

- 工作台具有封片功能

- 蜡缸温度设置：0～99℃任意设置

- 保温锅温度：0～99℃任意设置

- 工作台温度：0～99℃任意设置

- 冷台温度：0～—35℃任意设置

- 镊子座温度：0～99℃任意设置

- 工作方式：手动、脚动

- 包埋快速制冷设定:0～—25℃

- 定时开关机设定：一周内任意时间设定

- 包埋机外形尺寸约600X600X350MM(长宽高);冷冻台尺寸约400X600X350MM(长宽高)

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石蜡包埋机(冷冻台) | 1套 |
| 2 | 电源线 | 2条 |
| 3 | 保险管 | 1只 |
| 4 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1份 |
| 5 | 脚踏开关 | 1只 |
| 6 | 包埋盒\不锈钢包埋底膜 | 各5个 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包3：手机注油机 1个    预算1.9万元

- 基本要求

- 名称：手机注油机

- 数量：1个

- 货期：发布中标通知书后一个月内

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- ▲LCD屏幕显示

- 可同时自动清洗保养3支高速手机，或经过更换慢速接头，同时保养2支高速手机和1支慢速手机，每支手机的维护时间仅需15秒

- 具有夹具保养系统

- 注油量精准

- 保持每次保养的一致性

- 简易的润滑油罐更换

- 润滑油罐的接合处为具有安全阀

- 吸油孔与油槽抽屉设计，吸收残油

- 快拆前门设计，利于清洁保养机身内部与前门的残油

- ▲可在无压缩空气下进行清洁过程

- ▲可选配：主动式润滑系统，将有效且具有清洁效果之润滑油传送到内部所有组件，最高可保养3支种植手机，适用于种植手机与弯手机的保养维护。

- 重量：≤10kg

- 电源电压：100–230 V

- 功耗：≤100W

- 压缩空气压力：约4–6 bar

- 压缩空气消耗：约40 NI/min

- 规格：约为W300*D300*H400（mm）

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1条 |
| 3 | 慢速手机转换头 | 1个 |
| 4 | 保养油 | 5瓶 |
| 5 | 吸油纸 | 5套 |
| 6 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包4：医用快速风干柜 1台   预算24万元   限价9万元

- 基本要求

1、	名称：医用快速风干柜

2、	数量：1台

3、	货期：发布中标通知书后一个月内

4、 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 设备用途：能快速满足器械和物品灭菌前的彻底干燥，包括麻醉呼吸管道、湿化瓶、各类腔镜和常规器械等；

- 有效容积≥486L；

- 内腔高度≥135cm；

- 柜体材料：内装SUS 304不锈钢板,外装冷轧钢喷塑；

- ▲ 柜门要求：前后双门，具有双门互锁功能，方便污染区和洁净区的隔离操作；

- 搁架层数≥6层；

- 单层搁架承重 0-15Kg；

- ▲吹风速率≥12M/s；

- ▲换气量≥100L/m；

- ▲送风循环方式：采用多个大型离心风叶，顶部吸风，侧面吹风，循环风速高，干燥速度快；

- 干燥温度：室温+10°C ~90°C连续可调（10分钟内可达120°C），可根据被干燥器械和物品的种类和材质设置干燥温度；

- 温度波动≤±1°C；

- ▲温度均匀度≤2.5%（90℃≤±2.25℃）；

- 温度稳定度：90℃恒温24h,温度稳定度≤2°C；

- 加热方式：不锈钢材质或者PTC加热器；

- 干燥时间：0-9999min连续可调；

- 专用物品架：有专用器械网架、导管专用固定架、麻醉导管支架和湿化瓶搁架。导管专用固定架的内侧也可以发出热风，方便导管类和瓶类的内部干燥，保证干燥效果。

- 专用接水盘：干燥器械时，干燥柜内下坠余水分可通过柜底流出，在设备运行时不开设备柜门的情况下，直接取出接水盘倒水；

- 安全装置：设备具有自我诊断功能（如：温度传感器异常、自动过升防止功能、温度上偏差报警功能）、过升防止器、漏电断路器等，保证设备使用的安全性。

- ▲具备空气过滤器，可使进入柜内的空气进行有效的过滤，避免大量的粉尘和细菌微生物进入柜内，有效地防止二次污染。

- 具有透明钢化玻璃大观察窗，方便观察腔内器械情况。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 置物架 | 1套 |
| 3 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包5：单道注射泵 25台   预算12.5万元   限价10万元

- 基本要求

1、	名称：单道注射泵

2、	数量：25台

3、	货期：发布中标通知书后一个月内

4、 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 注射器规格：20ml、30ml、50ml

- 注射速率：50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）、30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）、20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

- 快速速率：1200ml/h (50ml注射器)、600ml/h (30ml注射器)、399.9ml/h (20ml注射器)

- 累计容量：0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

- 限制量：0.1—9999ml

- 精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

- DC12V充电16小时后可持续工作4小时以上

- 环境条件：温度：-5—40℃、相对湿度：20%---90%

- 自动识别注射器规格，适用所有注射器品牌。

- 具有压力限制选择：

低压：300mmHg±100mmHg  40.0kPa±13.3kPa

中压：500mmHg±100mmHg  66.7kPa±13.3kPa

高压： 800mmHg±200mmHg  106.7kPa±26.7kPa

- 输出总量查询：在输注过程中可以按∑键查询输出总量。

- 快速输液控制：注射前排空及其他需要快速输注的场合。

- 流量设定键锁定：为了避免误触发，流量设定键只有在STOP状态下才可用。

- 具有RS232 电脑接口

- 具有压力控制及释放装置，阻塞后针筒内压力自动释放，避免药液因瞬间压力冲进病人体内而造成危险

- 限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

- KVO速率：在药液注射完后，仍以0.5ml/h的速率注射。

- 运行中自动锁键，防止误调速率和意外关机

- 注射泵具有隐藏把手设计、可叠加

- 各种声光报警功能：遗忘操作报警、残留提示、注射完毕、阻塞报警、针筒没有夹住报警、注射器推杆安装错误报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警、系统出错报警。

- IP等级：IP×4（防溅水）

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1套 |
| 3 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

★5、承担设备首次计量费用。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包6：牙科种植用工具套装 1套   预算3.8万元

- 基本要求

- 名称：牙科种植用工具套装

- 数量：1套

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：该产品是用于牙科种植体移植的手术工具

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 可以安全快速提升上颌窦膜。

- 配有防止过度进入窦膜的止动系统。

- 通过液压提升上颌窦膜。

- 配有骨粉充填，提升的骨压缩系统。

- 配有骨粉扩张，骨扩散系统。

- 手术操作简单直观，并可配合骨凿相结合开展手术。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.0麻花钻 | 1颗 |
| 2 | CAS钻 | 6颗 |
| 3 | 止动环 | 11颗 |
| 4 | 深度计 | 1个 |
| 5 | 液压提升 | 1个 |
| 6 | 骨粉输送器 | 1个 |
| 7 | 骨压缩器 | 1个 |
| 8 | 骨粉扩散器 | 2个 |
| 9 | 液压提升管 | 1个 |
| 10 | 工具盒 | 1个 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包7：手术辅助照明灯 3套   预算4.5万元

- 基本要求

- 名称：手术辅助照明灯

- 数量：3套

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 灯头散热效果佳且利于层流，移动轻便。

- 采用LED冷光源，灯珠不少于7颗，透镜直径不低于60mm，灯珠和透镜为原装进口。

- 标配按键和消毒手柄两种控制方式，消毒手柄能够调节照度

- 提供吊式、墙式、移动三种安装方式，可选配蓄电池。

- 最大照度不低于60KLUX，照度5档可调。

- ▲照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50≥对应光斑d10的50%，即d50:d10≥50%，提供权威机构出具的检测报告。

- 色温恒定4500K。

- 光斑直径160mm。

- 照明深度≥1300mm。

- 显色指数高达96，真实还原组织色彩。

- 使用寿命大于50000h。

- 功率≤15W

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。