包1：呼吸机无创模块NCPAP 2套  限价10万元

- 基本要求

1、名称：呼吸机无创模块NCPAP

2、数量：2套

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 通气模式:经鼻持续气道正压通气——压力控制 nCPAP-PC、经鼻持续气道正压通气-压力支持nCPAP-PS

- 控制参数：

2.1控制压力 nCPAP-PC：0 -45cmH2O

2.2 PEEP:3-25cmH2O

2.3流量触发:0.1 — 5.0 l/min

2.4吸呼比：1:9 — 4:1

2.5氧浓度：21 - 100 (%)

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿nCPAP模块 | 1套 |
| 2 | 气体发生器 | 10个 |
| 3 | 测压管 | 10个 |
| 4 | 量尺 | 10个 |
| 5 | 头帽 | 1套 |
| 6 | 鼻罩 | 1套 |
| 7 | 鼻塞 | 1套 |
| 8 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包2：麻醉视频喉镜 2个    限价10万元

- 基本要求

- 名称：麻醉视频喉镜

- 数量：2个

- 货期：发布中标通知书后一个月内

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 用于在麻醉及抢救时导入气管插管用，整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能

- 显示器尺寸：3.0TFT屏、能上下0°～130°转动，左右0°～270°转动。

- 喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离:大号≤30cm；中号≤30mm；中小号≤30mm;小号≤22.5mm；小小号≤22mm。

- 喉镜片可插入镜片长度：大号：140cm；中号：125cm；中小号：107cm；小号：95mm；小小号：77mm。

- 镜片厚度：大号：16mm；中号：16mm；中小号：10.5mm;小号：9.5mm;小小号：9.5mm

- 镜片角度：大号：42度；中号：45度；中小号：28度；小号：27度；小小号：6度。

- 视场角60º±15%

- 摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux，＜500Lux

- 液晶屏像素（PIX）：720*480

- 分辨率≥3.72 LP/mm，景深：5-100mm

- 镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接

- 具有特殊防雾功能，防止镜头模糊、重复消毒使用

- 具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长4.5小时

- 充电器输入：100-240VAC,50-60HZ

- 充电时间：＜3小时

- 持续放电时间：＞2小时

- 充电次数：＞300次

- 内置可充电式锂电子聚合物电池

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示器 | 1个 |
| 2 | 镜片 | 1个 |
| 3 | 电源适配器 | 1个 |
| 4 | 金属手提箱 | 1个 |
| 5 | 消毒帽 | 1个 |
| 6 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包3：精浆全自动生化检测系统  1台   限价10万元

- 基本要求

1、	名称：精浆全自动生化检测系统

2、	数量：1台

3、	货期：发布中标通知书后一个月内

4、 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- ▲具备精浆生化试剂所需的三试剂、四试剂测试流程，可测所有精浆生化测试项目，配套生殖医学全自动生化分析仪数据处理软件，出具相应软件著作权证书。

2、自动加样、自动稀释、自动添加试剂、自动测试分析、自动清洗，速度200测试/小时

- 采用透射光学比色技术，光线透过比色杯中间最透光的部分进行测试，不会受到加样或搅拌带来的气泡影响

- ▲独立的搅拌系统，样本和试剂通过机械搅拌方式混匀，混匀充分，结果重复性好

- ▲设置独立的试剂针和样品针，样本和试剂由不同的针加注，准确度高，测试速度快

- ▲多功能试剂盘，56个带冷藏功能（2-8 ℃）的试剂位，内置小冰箱，测试过程中试剂始终处于冷藏状态

- 采用高强度陶瓷芯微量柱塞泵进样

- 独立的清洗系统，比色杯自动清洗、吸净、吹干，比色杯可以重复使用

- ▲具有精浆生化特色项目如顶体酶测定功能。

- ▲具备超大比例（1：2500，1：5000）自动稀释功能（用于精浆酸性磷酸酶测试）

- 自动计算一次射精物质总含量，结果符合WHO第5版要求

- 具备终点法、两点法、速率法、曲线拟合等多项检测功能

- 电脑控制，Windows操作系统，彩色图形化按钮，鼠标、键盘操作

- 具有LIS、HIS接口和通讯协议，可以与LIS、HIS系统实现无缝衔接和数据传输

- 分析结果可用多种格式保存和打印，具有多种报告格式和数据管理、查询功能

- 光路系统：八通道光纤 + 滤光片分光系统，后分光方式，可做单/ 双波长测试

- 滤光片：标配340nm、405nm、450nm、492nm、546nm、578nm、630nm和700nm八个波长窄带滤光片，根据需要可更换

- 光源：12V卤素灯，具有休眠功能，卤素灯使用寿命长

- 样品位：49个样品位，可实现中途加样，支持多种原始采血管、标准管、塑料试管及微量杯直接上机测试

- 试剂位：56个试剂位，试剂瓶容量20ml；具有冷藏功能

- 反应盘：80个反应位，8组反应杯（10个/组）。反应盘加热恒温37℃

- 样品针、试剂针：双针独立设计，样品针、试剂针均具有液位自动感应功能。

- 试剂柱塞泵：最大容量500uL，试剂最小量≤2uL；

- 抽取试剂最大量≤480uL，步进1uL

- 样品柱塞泵：最大容量100uL，抽样品最小量≤2uL；

- 抽取样品最大量≤90uL，步进0.1uL

- 搅拌功能：用于粘稠、非均质精浆样本的独立搅拌系统，搅拌速度和搅拌时间可以调节

- 吸光度线性范围：0～4.000A

- 吸光度准确度：0～0.500时误差≤±0.025；0.5～1.000误差≤±0.070

- 吸光度稳定性：吸光度的变化≤0.01A

- 吸光度重复性：变异系数（CV）≤1.5 %

- 温度准确度：反应盘准确度应≤±0.3℃，温度波动不超过±0.2℃

- ▲携带污染率：≤0.1%

- 加样准确度：误差应≤±5%，变异系数不超过2%

- 自检功能：具有自检和校准功能

- 打印机：外接打印机，打印多种规格报告

- 接口：RS-232双向通讯接口、USB接口

- 电源：开关电源：a.c. 220V士10%， 60Hz±1HZ；

- 工作环境：温度：5℃—40℃；相对湿度 ≤85%

- ▲仪器生产厂家可提供同品牌配套精浆生化试剂，试剂盒内含配套质控品（试剂注册证中应注明），包含以下检测项目(但不限于): 精浆锌测定试剂盒（PAR法）（Zn）； 精浆柠檬酸测定试剂盒（酶法）（Citric）；精浆果糖测定试剂盒（酶法）（Fructose）；精浆酸性磷酸酶测定试剂盒（对硝基酚磷酸法）（ACP） ；精浆弹性蛋白酶测定试剂盒（ELISA法）（Elastase）； 精浆中性α-葡萄糖苷酶测定试剂盒（酶法）（NAG）；精子顶体酶活性测定试剂盒（BAPNA法）（Acrosin）。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 试剂盘 | 1套 |
| 3 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

★5、承担设备首次计量费用及连接医院HIS系统费用

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包4：过氧化氢低温等离子灭菌器单次维保  预算2.7万元

中标方按国家、行业的标准及谈判文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

- 服务内容及要求

1、维修保养设备：

| 仪器型号 | 仪器名称 | 维保年限 |
| --- | --- | --- |
| 强生STERRAD 100S | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 单次 |

2、投标人具备的资质要求：

- 投标人必须是在中华人民共和国国内注册的独立法人资质。

- 投标人具备授权维护、保养、维修设备的能力和资质，提供相应服务文件证明。

- 投标人在省内常驻投标产品服务工程师≥ 3 名。

- 投标人的工程技术人员须具有保修设备有效的医疗设备服务资质证。

3、维保服务要求：

- 维保仪器：强生STERRAD 100S型过氧化氢低温等离子灭菌器

- 结合设备状态，对设备进行全面检查，按照厂家标准将设备各项参数调校至正常状态。出具有效的仪器正常状态报告书（有效是指合乎认证认可要求，效力得到承认）。

- 记录检查结果，包括保养中发现的问题、故障代码摘录、处理意见及措施。

- 更换备件：免费更换包括真空泵油、油雾过滤器替换滤芯、接触转换器和排气过滤器、高效空气过滤器、搁架固定扣、电极后侧塑料挡圈、门密封圈、气动控制组件集水瓶滤芯等备件。

- 电器测试：包括交直流电源输出测试、数模转换测试、加热器电阻值及电压测试、温度测试、等离子测试、漏气率测试、真空表校零检测、注射系统测试、空气压缩机输出测试、打印机测试等。

- 清洁设备：清洁内容包括蒸发盘、灭菌舱及舱门、空气过滤网、储水罐及集水瓶等。

4、服务类别：

（1）提供的合同服务类别为：人工备件和保养服务合同。

二、付款方式：合同签订后，1个月内支付合同标的额95%，余5%作为履约保证金在保修期结束后当月支付。

包5：胰岛素泵 1台    限价9.6万元

- 基本要求

1、	名称：胰岛素泵

2、	数量：1台

3、	货期：发布中标通知书后一个月内

4、 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1、基础率设定范围：

1） 0.05-35单位/小时（U/H）

2）三种基础率输注模式，每种可设1-48段基础率

3）基础率增量步长：0.05单位/小时（U/H）

2、临时基础率

1）设定时间范围为0.5-24小时

2）设定范围为0.05-35单位/小时（U/H）

3）可设置常规基础率的百分比或胰岛素输注速度

3、大剂量设定范围：0.1-25单位（U），大剂量可选正常、方波、双波三种输注方式，具有声响大剂量功能，方便特殊病人使用

4、大剂量增量步长：0.1单位（U）

5、大剂量计算程序

1）智能化大剂量向导

2）活性胰岛素时间灵活设置为一个时间段

6、实时显示血糖

1）实时显示目前血糖值，5分钟一个血糖值

2）实时显示过去3小时平均血糖及波动趋势

3）实时显示过去24小时平均血糖及波动趋势

7、报警记录：记录回顾最多36次报警时间以及报警事件

8、高低血糖报警及低血糖休眠：可设置高低目标血糖值2.2－22.2mmol/L，当血糖超出设置的范围将出现报警提示

9、低液量报警：可选择剩余单位模式与剩余时间模式，可调剩余5-50单位报警，可调剩余2-24小时报警

10、相关软件，报告图：

1）血糖数据：每天≥280个血糖数据 （mmol/L）。

2）可显示多日探头血糖趋势图与多日探头平均值（图），以及多日睡前与三餐探头血糖。

3）可显示每日SMBG血糖状况，探头血糖状况，胰岛素输注，CHO摄入，探头时间、大剂量次数、充盈事件等。

4）可显示多日血SMBG血糖状况，探头平均值，AUC，胰岛素量与CHO摄入

11、提醒功能

1）每天最多达八次的闹钟提醒功能

2）血糖测试提醒，可调节大剂量后0.5-5小时提醒

12、数据传输功能：无线电射频传输

13、适用胰岛素：可选常规U-100或速效U-100

14、输注精度：精度<±2%，精确安全

15、充盈：可选定量充盈和手动充盈两种模式，记录≥20次充盈时间历史

16、大剂量记录：记录≥20个大剂量历史事件

17、防水等级：符合IPX7防水标准，防溅水或一过性浸水

18、安全设置

1）多种独立的安全系统程序监视

2）每天数百万次自动检查

3）有手动自检功能

19、电池：普通7号电池一节

20、低电量报警提示，电池使用寿命可达4-6周，低电量时会出现中文提醒，不耽误使用

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实时动态胰岛素泵 | 1台 |
| 2 | 发送器 | 1个 |
| 3 | 检测器 | 1个 |
| 4 | 充电器 | 1个 |
| 5 | USB | 1个 |
| 6 | 管路测试夹 | 1个 |
| 7 | 胰岛素泵包套 | 1个 |
| 8 | 胰岛素泵活动保护帽 | 1个 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥4年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

★5、中标人负责设备首次计量校准费用；

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包6：空气氧气混合仪	2台  预算6万元

- 基本要求

- 名称：空气氧气混合仪

- 数量：2台

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 广泛应用于：复苏囊用氧，头罩、面罩用氧，鼻导管、套管吸氧，暖箱供氧，NCPAP，体外循环(ECMO)等。

- 空气氧气混合方式（设备原理）：白金针阀混合，无损耗，坚固结实，精准，不易损坏。

气控气动，氧浓度、流量和微调流量分别控制，各自独立调节互不影响。

- 低流量型，双流量计设计，最小流量刻度≤25ml。流量调节范围：0-1000ml O2/Air及0-10LPM O2/Air。

- 最大输出流量：40L/min。

- 可调FiO2：21%-100%

- 氧浓度输出精度：±3%。

- 输入气源压力：50PSI±10PSI。

- 具备供气压差报警（声音报警）。

- 具备水气分离器（集水器）：防止气源中水份进入设备。

- 表面采用合金材料，能抗氧化。配备空气/氧气连接管，配备固定装置

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 双流量计 | 1台 |
| 3 | 空气连接管 | 1条 |
| 4 | 氧气连接管 | 1条 |
| 5 | 空氧集水杯 | 1个 |
| 6 | 固定装置 | 1个 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包7：血氧饱和度监测仪 2台  预算1.8万元

- 基本要求

- 名称：血氧饱和度监测仪

- 数量：2台

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 血氧饱和度显示范围：0-100﹪SPO2

- 脉搏率显示范围：20-320次/分钟

- 血氧饱和度声明精确范围70-100%SPO2

1）无体动状态：±2个数字

2）体动状态：±3个数字

3）低灌注状态：±3个数字

- 脉搏率声明精确度：

1）无体动状态测量范围：18-300次/分钟

2）体动状态测量范围：40-240次/分钟

3）低灌注状态测量范围：40-240次/分钟

4）无体动状态：±3个数字

5）体动状态：±3个数字

6）低灌注状态：±3个数字

- 测量波长：

1）红光：660nm

2）红外线：910nm

- 显示：脉搏质量显示及低电显示

- 电池寿命：可连续操作≥100小时；

- 带报警功能；

- 配置要求：每台要求配成人血氧探头、儿童血氧探头、新生儿血氧探头及充电座各一个；

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血氧饱和度监测仪 | 1台 |
| 2 | 成人血氧探头 | 1个 |
| 3 | 儿童血氧探头 | 1个 |
| 4 | 新生儿血氧探头 | 1个 |
| 5 | 可充电电池 | 1组 |
| 6 | 充电座及电源适配器 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

★5、中标人负责设备首次计量校准费用；

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包8：全自动凝血分析仪 1台  预算9.8万元

- 基本要求

- 名称：全自动凝血分析仪

- 数量：1台

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：测量人体血液中各种成分含量，定量生物化学分析结果，为临床诊断患者各种疾病提供可靠数字依据

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1.仪器标配四种检测方法学，结合多波长检测系统；1)凝固法；2)发色底物法；3)免疫比浊法；4)凝集法；保证凝血检测项目的全面开展。

2.检测通道：≥18个。

3.检测速度：单项检测速度 PT：400tests/h，DD：202tests/h；综合测试速度：PT/APTT：400tests/h。

4. 样本筛查功能：具备样本监测功能（即自动识别黄疸、溶血、乳糜的样本，并作相应的标注与提醒）。

5.试剂位：≥40个，10℃冷藏，关闭仪器后可选择保持冷藏功能，有效维持试剂稳定性。

6.样本位：≥100个，可连续进样，同时在线标标本200个。急诊位：≥5个。

7.标本与试剂采用专利设计的旋涡式振荡混匀装置，使标本与试剂能够充分混匀。

8.反应杯：自动添加反应杯，最大1000个反应杯，连续添加。

9.QC系统：X control，Levy-Jennings control，多规则（Westgard Rule）监测，可存储1200数据×750参数。

10.数据存储：10000样本结果且带反应曲线。

11.实时检测状态：可实现显示样本检测剩余时间、显示试剂剩余测试数/容量、显示试剂在线时间。

12.反应曲线：可记录并查看测试过程中完整的反应曲线，支持导出、保存、缩放、重计算等功能。

13.试剂位采用倾斜式设计，最大可能降低死腔量，达到减少成本的目的。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动凝血分析仪主机 | 1台 |
| 2 | 电脑工作站 | 1套 |
| 3 | 条码扫描仪 | 1台 |
| 4 | 报告打印机 | 1台 |
| 5 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

5、★承担设备首次计量费用及接口对接费用

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包9：电动病床 2台  预算5万元

- 基本要求

1、名称：电动病床

2、数量：2台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

（一）.电动病床规格:

- 整床尺寸：2190（±10mm）×995（±10mm）×510/840mm（±10mm），床面宽：850mm（±15mm）；

- 整体护栏总长度:1900mm（±10mm）；

（二）.电动病床功能:

    - 四直线电机全自动实现各种体位，背部升降：0-70°，腿部升降：0-35°，床面高度升降调节：510-840mm（±10mm），整床前后倾斜:0-10°；

    - 背部X光拍片：背部床板采用X-ray无损透射材料，无需移动即可轻松实现拍片，适用于多种主流DR扫描设备；

    - 手动CPR功能：断电操作，1秒极速放平背部床板，赢得紧急救护宝贵时间；

    - 一键式电动CPR：使整床快速恢复水平状态，为紧急救护赢得时间；

    - 一键式心脏椅体位：灵活实现坐卧双姿转换，多角度可调，解放长久卧床的禁锢；

    - 一键式垂头仰卧：快速实现垂头仰卧体位，便捷提供辅助治疗；

（三）.电动病床结构:

- 双层豪华稳固结构：床体+钢塑整体底座，床体静态最大载重≥400kg，床体动态最大载重≥200kg；

- 背部床板增加矩形钢管加固；

（四）.电动病床部件要求:

- 电机采用进口电机，要求强劲动力，性能稳定，平缓静音，耐用寿命长，电机保修≥5年；

- 液晶护士总控器,含电子角度显示，标识清楚，操作简易，具备按键锁定功能，降低误操作概率，锁定安全；

- 侧护栏控制器,头部护栏两侧均设置体位控制器，按键触手可及，极大的提高了患者自控的便捷性，并可由护士总控器关闭操作权限，避免误操作；

- 床头尾板（高低搭配），整体一次吹塑成型，无缝隙，不藏污纳垢，易清洁，不变形；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便；

- 全包围护栏，上身护栏与床板保持同步升降，更多安全保护；气弹簧辅助自动下降，下隐式收藏，操作简便；护栏内嵌机械式角度显示器，实时显示背部床板、整床前后倾斜角度；

- 五寸双面中控轮，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型，质地坚硬且轻盈；左右刹车脚踏两个，一脚制动，双边抓地，稳固牢靠；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；轮面静音耐磨；

- 床底灯，灯光柔和，让患者或医护人员夜间活动方便，互不影响；

- 配置后备电源（UPS），满足病床移动时或紧急情况下断电操作；

（五）.床头柜性能要求

1、规格：480×480×820mm （L×W×H）；

2、功能：含水壶座、隐藏式毛巾架、隐藏式杂物挂钩、餐桌板（托物板）、抽屉、储物柜；

3、储物柜内中间隔板可调节高度，灵活运用；

4、配2寸带刹尼龙丝扣轮，移动方便；

5、整体ABS注塑成型，防潮防水，易清洁，可冲洗，特别适用于医院经常消毒清洁的工作环境，永无生锈之忧；

6、颜色可选订；

（六）.床垫性能要求

1、规格：≥70 mm厚，长宽与床相匹配；

2、面料：防水牛津布；

3、内褥：使用舒适，久用弹力依旧；

4、床垫套易清洁，可拆洗；

（七）点滴架性能要求

1、不锈钢内外套管；

2、可伸缩双段式结构；

3、四爪式设计，高强度铝合金挂钩，同时悬挂多瓶。

（八）移动餐桌性能要求

1、规格：820×450×725/1000mm；

2、全碳钢结构支撑；

3、气弹簧助力升降，高稳定弹性系数；使用方便，安静无噪音；

4、配万向轮四个，移动方便；

5、易清洁；

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病床 | 1张 |
| 2 | 床头柜 | 1套 |
| 3 | 床垫 | 1套 |
| 4 | 输液架 | 1套 |
| 5 | 移动餐桌 | 1套 |
| 6 | UPS | 1套 |
| 7 | 急停开关 | 1套 |
| 8 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包10：定制鼻钻 1批  预算4.3万元

- 基本要求

1、名称：定制鼻钻

2、数量：1批

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 刀头：切割钻正面斜口有齿，长度≥100mm，直径≥4.5mm，弯60°，数量1个；

- 切割钻：长度≥100mm，直径≥3mm，0°，数量10个；

- 磨钻：长度≥100mm，直径≥3mm，0°，数量10个。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 刀头 | 1个 |
| 2 | 切割钻 | 10个 |
| 3 | 磨钻 | 10个 |
| 4 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。