电子鼻咽喉镜维修服务基本需求 预算7.7万元

| 序号 | 故障设备 | 品牌型号 (序列号) | 数量 | 故障现象 | 检修情况 | 需更换配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子鼻咽喉镜 | 艾克松 EV-NC （195246） | 1 | 角度丢失 | 按压头有干扰纹、物镜内污染、插入管变形、角度丢失、信号接口内壁污染、信号盖绑线断 | 更换插入管组件（含CMOS组件） |
| 2 | 电子鼻咽喉镜 | 艾克松 EV-NC （175590） | 1 | 角度失灵 | 插入管基座一侧角度丢失，固定角度钢丝断；信号接口内壁霉斑，绑线断，图像模糊，物镜内有水汽脏污 | 更换角度钢丝组件，更换手柄胶套，更换弯曲橡皮，更换插入管基座 |

项目采购需求：要求更换设备插入管组件，更换配件需适配原设备，质保期≥1年，货期≤15天，更换后原设备需恢复正常使用

附件：故障图片