包1：膨宫泵 1套    预算10万元

一、基本要求

- 名称：膨宫泵

- 数量：1套

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：用于子宫镜检查。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

二、主要技术要求（达到或优于）

- 1、电压：100-240V，可自动调节；

- 2、频率：50-60Hz；

- 3、消耗功率≤45VA；

- 4、防护等级：I，BF型，IP41；

- 5、流速范围：30-500毫升/分钟；

- 6、压力范围：15-150mm Hg（过压自动保护）；

- 7、最高压力≥200mmHg；

- 8、设置简便且启动迅捷，具有自动器械识别功能。

- 9、具有≥1 个秤接口和1个维护接口，具有≥3个压力传感器

- 10、机器可以发出各种警报音，保证安全使用。同时出现错误代码，以便提示故障原因。

三、配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1条 |
| 3 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国内货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

★5、中标人承担设备首次计量检测费用。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包2：屈光筛查仪 1套    预算7万元

一、基本要求

- 名称：屈光筛查仪

- 数量：1套

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：用于婴幼儿及儿童屈光度的初步测定检查。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

二、主要技术要求（达到或优于）

- 无线手持式双目设计，筛查模式单眼/双眼可选。

- 彩色触摸显示屏≥5.0英寸，显示屏分辨率≥800 × 480 像素。

- 90°垂直屏幕，方便使用者以任何姿势操作。

- 筛查内容：屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差）、眼位照相、瞳孔大小。

- ▲测量和分析的检测结果超出设定的正常值时，机器自动给出潜在的视力风险提示，并以红色的显示测量结果，避免漏诊。

- 球面度DS：范围-7.5OD～+7.5OD，分辨率0.25D/0.01D，精度±0.50D。

- 柱面度DC：范围0.00D～3.00D，分辨率0.25D/0.01D，精度±0.50D。

- 轴位Axis:范围0°～180°，分辨率：1°，精度：±5°（0.1D～3.0D）。

- 瞳孔直径Pupil Size：范围4.0mm～9.0mm，分辨率：0.1mm，精度：±0.1mm。

- 瞳距Pupil Distance:范围35mm~80mm，分辨率：1mm，精度：±1mm。

- 工作距离:1m左右；测量时间：约1s。

- 打印接口：Wi-Fi,USB，蓝牙。

- 可通过蓝牙、Wi-Fi、USB模式传输数据。

- 电池：充电锂电池，续航≥6小时，可随时拆卸。

- 体积：≤180mm×130mm×110mm，重量：≤0.8kg，减轻操作人员手部疲劳。

- 可从批量输入、输出患者信息，提高筛查效率。

- 固视吸引：多个笑脸图像和蜂鸣器吸引，提高小孩子的注意力。

- 可配数据管理系统和自助筛查工作站，方便大规模筛查。

三、配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电池 | 2块 |
| 3 | 充电器 | 1套 |
| 4 | 无线打印机 | 1套 |
| 5 | 打印机充电器 | 1套 |
| 6 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国内货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

★5、中标人承担设备首次计量检测费用。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包3：牙科动力装置 1套    预算6万元

一、基本要求

- 1、名称：牙科动力装置

- 2、数量：1套

- 3、货期：发布中标通知书后一个月内

- 4、用途：用于医院，在牙科手术中对牙体硬组织进行处理。

- 5、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

二、主要技术要求（达到或优于）

- 1、马达转速：可调：300-40，000 rpm；

2、马达可高温高压消毒无碳刷，效率高，运行非常平稳，马达线可高温高压消毒；

3、扭矩：可调：5-70N，根据实际需要医生可自行选择钮矩；

4、有扭矩过载保护，当扭矩超过设定安全值时，机器会有故障报警，马达自动停止，但机器不会因此受损；

5、微型电脑控制、按键式面板、多功能防水脚踏开关；

6、超大液晶显示、显示信息量大且带背景光，可显示：转速、扭矩、冷却水显示、转速比、故障报警信息等内容；

7、冷却水泵：可调：0-100ml/min；

8、可配20：1的≥4种（标准/免工具拆装/自发光），1：1颌面外科系列手机；

9、有存储器，可存储医生设置习惯参数，可存储≥18次报警信息；

10、可配备外科治疗用的直弯手机，各种骨锯；

11、外型美观、经久耐用、运行平稳、安全可靠；

12、脚踏开关可完成程序选择、马达选择、正反转选择、水泵选择，防止交叉感染，可防水；

13、

三、配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 多功能脚踏 | 1个 |
| 3 | 马达 | 1把 |
| 4 | 种植手机 | 1把 |
| 5 | 无刷马达挂架 | 1个 |
| 6 | 盐水袋挂钩 | 1个 |
| 7 | 盐水管 | 3条 |
| 8 | 给水夹 | 4个 |
| 9 | Y型分水管 | 3个 |
| 10 | 电源线 | 1条 |
| 11 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国内货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包4：牙科超声驱动装置 1套    预算6万元

一、基本要求

- 名称：牙科超声驱动装置

- 数量：1套

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：用于牙外科手术中对硬组织和软组织的切割、去除及对牙结石的去除。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

二、主要技术要求（达到或优于）

1、最大功率消耗：≤90 VA；

2、最大机械输出功率：≥24 W；

3、冷却液100 %时的流速: >50 ml/min；

4、有骨手术、根管、牙周、拔牙等工作尖可选。

5.带仪器自动检测功能：只要有工作尖插入，主机会自动检测到并分配其适当的功率等级，降低仪器过载。

6、刀头自动识别功能，参数自动调整储存，节约时间保护患者和器械。

7、手柄工作尖接头配LED灯，无影灯确保手术点位的完美照明。

8、带LED灯的工作尖接头可单独拆卸和更换。

9、冷却精准位置：冷却液通过工作尖供应到临近操作点的位置，确保仪器和硬组织的最佳冷却。

10、具强力，基础，平稳三种工作模式：强力模式下不断增加工作尖受压、手机功率升高；基础模式下手机功率维持恒定、不随工作尖负载变化；平稳模式下随着工作尖的不断受压、手机功率降低。

11、具增速功能：可直接通过脚控瞬时将基本设置功率提高≥20%。

12、每个工作头可设定≥3个独立程序，独立设定功率，冷却水量，输出模式。

13、手柄马达和连线可进行热清洗及灭菌。

三、配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声骨刀主机 | 1台 |
| 2 | 超声骨刀手柄（带LED灯） | 1支 |
| 3 | 超声骨刀脚踏控制器 | 1个 |
| 4 | 骨手术工作尖 | 6支 |
| 5 | 工作尖转换器 | 1个 |
| 6 | 一次性盐水管 | 3条 |
| 7 | 盐水袋挂架 | 1个 |
| 8 | 手柄支座 | 1个 |
| 9 | 不锈钢专用消毒盒 | 1个 |
| 10 | 电源线 | 1条 |
| 11 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国内货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包5：鼓膜置管器械 10套 预算9万元

- 基本要求

- 名称：鼓膜置管器械

- 数量：10套

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：用于鼓膜切开、置管术等手术。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

二、主要技术要求(达到或优于)

1、耳钳，数量10把

1.1、中耳息肉钳工作长度≥15cm,麦粒头0°4.0×150；

1.2、材料医用级不锈钢。

2、耳用刀，数量10支

2.1、耳用刀长度≥16Cm整体，手柄八角形，头部镰状型6.0mm刀口要求锋利；

2.2、材料医用级不锈钢。

3、耳用叉，数量10支

3.1、耳用叉外径φ2.0直型，内置推送杆；

3.2、耳用叉要求与各品牌T型管配套使用。

4、显微耳钩，数量10支

4.1、显微耳钩长度≥16cm整体，手柄八角形，头部1.5mm 90°尖头要求锋利；

4.2、材料医用级不锈钢。

5、耳用吸引管A，数量10支

5.1、耳用吸引管工作长度≥8cm直径φ1.8mm带负压片；

5.2、材料医用级不锈钢。

6、耳用吸引管B，数量10支

6.1、耳用吸引管工作长度≥8cm直径φ1.2mm带负压片；

6.2、材料医用级不锈钢。

7、耳用吸引器消毒盒，数量10个

7.1、长×宽×高：≥265×162×28；

7.2、塑料消毒盒 内有硅胶垫 可高温高压消毒。

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国内货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包6：医用LED头灯 15套  预算5.5万元

一、基本要求

- 1、名称：医用LED头灯

- 2、数量：15套

- 3、货期：发布中标通知书后一个月内

- 4、用途：用于耳鼻喉科医生诊断检查照明所需

- 5、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

二、主要技术要求（达到或优于）

1、头带无线设计，适于长时间佩戴；

2、灯头直径18mm±4mm，实现无遮挡同轴照明；

3、灯头调节范围：任意角度；

4、色温：5500K-6500K;

5、LED寿命≥10万个小时；

6、可充电锂电池，可拆换，要求配置≥2个。

三、单套配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1套 |
| 2 | 电池 | 2个 |
| 3 | 充电器 | 1个 |
| 4 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国内货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包7：中央监护系统  1套 预算10万元

- 基本要求

- 1、名称：中央监护系统

- 2、数量：1套

- 3、货期：发布中标通知书后一个月内

- 4、用途：用于对患者的生命体征和输液信息进行集中监护和管理。

- 5、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

二、主要技术要求(达到或优于)

- 1、硬件

- 1.1 彩色显示器≥32英寸，UPS，标准以太网。

- 1.2品牌激光打印机

- 1.3 HL7输出端口

- 2、软件

- 2.1 Windows 工作平台

- 2.2中文操作界面

- 2.3内置信息中心的“在线帮助”功能

- ▲2.4具备趋势上载功能：当患者带监护仪出科检查或院内转运等情况时，断网情况下≥8小时监测的数据在连接至中央站时可自动上传。

- 3、中心监护和报警

- ▲3.1单屏可同时查看≥32床患者信息；

- 3.2具有三级声光报警及报警床位醒目背景的提示功能；

- 3.3 在信息中心可调节所有参数的报警上下限；

- 3.4 在信息中心可调节监护仪日/夜间监护仪报警音量；

- 3.5具备自动屏区最小化功能，当前未监护的屏区可配置为手动或自动最小化。监护开始时屏区自动恢复其大小

- 3.6 可调节屏区大小，将某一个重点患者屏区调节增大屏区显示，可显示更多波形和数值

- 3.7 在信息中心可启动/停止床边NBP测量

- 3.8 病人屏区可显示患者生命体征趋势图

- 3.9 病人屏区可用箭头方式指示参数趋势变化

- 4、心律失常分析

- 4.1分析心律失常种类≥23种

- 4.2具有起搏器未起搏、起搏器未夺获检测功能

- 4.3具备ST段分析和趋势：储存≥168小时ST段和变化趋势

- 4.4每床病人具备≥12导联ST段分析功能

- 4.5可在回顾界面查看所有可用的ST片段，并能比较不同时间的ST段

- 5、数据储存和回顾

- 5.1报警储存和回顾：趋势图表、报警及事件可存储≥7天

- 5.2波形储存回顾：可选择12道波形，存储168小时的全息波形

- 5.3趋势回顾： 图形趋势回顾和表格趋势回顾均≥168小时，同时能与事件同屏显示

- ▲5.4报警回顾：可存储报警和事件≥50天，可按患者、病区、报警类型等筛选，可将报警回顾的信息以表格形式从信息中心导出至USB

- 5.5 专科回顾视图：除常规回顾界面外，具备专科回顾界面如血流动力学回顾、呼吸回顾、12导联捕获回顾等；并可根据患者分组等设置自定义回顾视图

- 6、报告

- 6.1全息心电波形报告

- 6.2趋势报告（图形和表格形式）

- 6.3报警条图报告，可逐条打印或选定多条集中打印

- 6.412导联捕获报告及ST Map报告打印

- 6.5临床报告：自定义报告类型，在同屏回顾界面根据需要显示相关参数的回顾波形、数值、趋势与事件并生成报告；可对条图进行打印设置，如前后波形时间

- ▲6.6可生成PDF电子报告

三、单台配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中央监护工作站 | 1套 |
| 2 | 中央站显示器 | 2台 |
| 3 | 中央站打印机 | 1台 |
| 5 | 网线 | 若干 |
| 7 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国内货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包8：医用冷藏箱 2台  预算4.5万元

一、基本要求

- 1、名称：医用冷藏箱

- 2、数量：2台

- 3、货期：发布中标通知书后一个月内

- 4、用途：主要用于检测胎儿脐动脉血流速度谱,给出脐动脉血流动力学的客观指标,供医院妇产科产前检查用。

- 5、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

二、主要技术要求（达到或优于）

- 1、工作条件：适合环境温度10℃~32℃，湿度60%以下使用.

- 功能描述：是医疗行业冷藏药品的专业设备，也可用于储存生物制品等，适用于药房、制药厂、医院、卫生所及防疫站.

- 样式：立式

- 有效容积≥890L

- 制冷剂：无氟环保制冷剂

- 温度控制：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定，调节增量为0.1℃.

- 温度控制范围：控制在2℃~8℃的较窄范围，风冷系统，箱内温度波动范围±3℃。

- 安全系统：两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；可实现高低温报警、传感器故障报警.

- 冷凝水处理	冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼

- 压缩机：采用进口压缩机

- 风机：采用进口冷凝风机，性能优良

- 透明玻璃门设计，方便随时观察箱内物品；安全门锁设计，防止随意开启.

- 外箱材料采用冷轧钢板

- 内胆材料采用PS板材

- 多层搁物架设计：≥6个搁物架，并有搁物条，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间.

- 标识牌插槽：搁架带标识牌插槽便于区分存储物品。

- 有医疗器械注册证。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 药品保存箱 | 1台 |
| 2 | 搁物架 | 若干（根据科室需求） |
| 3 | 电源线 | 1条 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国内货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包9：百克钳 2套    预算7万元

一、基本要求

- 1、名称：百克钳

- 2、数量：2套

- 3、货期：发布中标通知书后一个月内

- 5、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

二、主要技术要求（达到或优于）

1、百克钳，数量2把

1.1、弯分离，抓钳，双极，由钳芯、鞘管和手柄组成，直径5.5mm，工作长度≥355mm，钳嘴最大张角≥35°，钳嘴开口长度≥19mm

2.、高频连线，数量2根

2.1、双极连接电缆，长≥4.5米，标准镊子接头。

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥1年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国内货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包10：心电图机 1套   限价3.5万元

一、基本要求

- 1、名称：心电图机

- 2、数量：1套

- 3、货期：发布中标通知书后一个月内

- 4、用途：用于提取人体的心电波群进行形态和节律分析，供临床诊断。

- 5、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

二、主要技术要求（达到或优于）

（1）、工作条件：

1.1 产品可在交流电源100V~240V，50/60H，室温5~40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作

1.2  产品的电源插头符合中国标准，无需转换接头

（2）、ECG输入

2.1 导联模式：9/12导联同步采集

2.2 输入阻抗：≥100MΩ（10Hz）

2.3  频率响应：0.01z~300Hz，-3dB

2.4  定标电压：1mV±2%

2.5  耐极化电压：≥±700mV（±5%）

2.6  内部噪声：≤12.5µVp-p

2.7  时间常数：≥5 s

2.8  ▲共模抑制比：≥140dB

2.9 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

（3）、波形处理：

3.1  A/D转换：24 位

3.2  采样率：≥50,000 Hz每秒每通道

3.3  灵敏度/增益：（1.25 mm/mV，2.5 mm/mV，5 mm/mV，10 mm/mV，20 mm/mV, 10/5 mm/mV，AGC）±5%

3.4 自动分析功能：能进行十二导联同步分析测量；具有自动诊断功能，算法通过欧洲CSE、美国AHA、MIT三大数据库验证。

（4）、存储器

4.1 设备内置存储器：≥16GB内存，存储病历不小于100000例（10秒静态心电）或20000例（60秒静态心电）

4.2  外部扩展：支持外接U盘扩展存储空间，支持TF卡存储，

(5)、显示器：

5.1 屏幕尺寸≥12英寸，支持全屏多点触控

5.2 高清分辨率，显示像素不小于1920*1200

(6)、打印机：

6.1 ▲配内置热敏式点阵打印机，可以打印18*1、16*1、15*1、12*1、9*1、6*3+1R、6*2+1R、4*4+1R、3*5+1R、3*4+1R、3*3、6+3、6+9等心电波形和报告；

6.2 可直接外接打印机或WIFI/APP连接打印机，通过A4纸打印12道/18道心电波形和报告

6.3  走速：1.25mm/s，5mm/s，25mm/s，50mm/s

(7)、外部输入接口：

7.1	 外部接口：USB接口*2，DE18接口*1，Type-C接口，网络接口

7.2	 数据传输/传感器：支持蓝牙4.1版本以上，内置无线Wi-Fi模块，支持	  2.4GHz/5GHz双频

7.3 内置eSIM卡、内置4G卡槽，支持全网通（不接受外接方式）

7.4 支持NFC近场通信、指纹识别登陆

7.5 ▲自带一维码，二维条码扫描仪扫描病人信息

7.6 拥有前置高清摄像头，便于远程会诊。

7.7  支持DAT、PDF、SCP、FDA-XML、DICOM、JPG、BMP等格式，满足医院信息化需求。

(8)、功能

8.1 Android操作系统，友好的用户界面，灵活方便的操作；

8.2支持输入丰富的病人信息，下载预约信息；

8.3支持外接扫描枪扫描输入，扫描一维、二维码；

8.4支持外接读卡器输入，支持社保卡、身份证等卡片信息读取；

8.5具备导联脱落检测功能；支持各种异常的友好提示；

8.6支持采集波形质量颜色指示；

8.7同一主机支持多个采集板接入，并能快速切换；

8.8支持波形预览和报告预览；

支持多种在线诊断工具，可放大波形、在线测量、在线报告等多种编辑方式

8.9支持诊断模板的编辑；

8.10采用自主判断心电波形质量，待波形稳定后，机器可自动触发采集，支持采集过程中出现干扰自动重采、分析、存储、上传、打印；

8.11支持接收并显示第三方设备的数据；

8.12支持与服务器时间同步；

8.13▲支持GPS定位，远程、自动、在线升级

8.14支持本机与服务器通讯，在线获取病人数据并在本机屏幕上进行同屏对比；

8.15支持远程、自动、在线升级；

8.16支持用户指纹登录；

8.17支持触摸屏双手操作；

8.18▲支持机器日常使用状态、异常错误代码通讯功能，在服务端可以查看机器状态、异常错误类型；

8.19支持6*3+1R、6*2+1R、4*4+1R、3*5+1R、3*4+1R、3*3、6+3、6+9等心电波形显示和打印；

8.20支持导联接错提醒功能；

8.21支持通过USB线、蓝牙、WIFI、移动网络与其他医疗设备连接，获取和管理数据。

(9)、移动、便携性：

9.1轻巧便携，(不含电池）重量≤1.5kg

9.2 机器轻巧便携，便于查房和出诊使用

9.3 有台车配套，满足病房巡检

(10)、电源：

交直流两用 自动转换

10.1 交流电源：交流 100V~240V  50Hz/60Hz

10.2 内置可充电锂离子电池，额定容量：3550 mAh/53.96Wh，15.2V

，充足后可正常工作时间≥8小时，充分保证出诊和查房使用。

（11）心电网络

11.1▲要求提供联联网版的心电软件，可与医院HIS对接。

三、配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心电图主机 | 1套 |
| 2 | 采集盒 | 1套 |
| 3 | 心电导联线 | 3套 |
| 4 | 香蕉头转扣式电极转换线 | 1套 |
| 5 | 成人一次性电极片 | 1包 |
| 6 | 成人胸电极 | 2套（1套含6个） |
| 7 | 儿童胸电极 | 2套（1套含6个） |
| 8 | 成人肢电极 | 2套（1套含4个） |
| 9 | 儿童肢电极 | 2套（1套含4个） |
| 10 | 记录纸 | 5本 |
| 11 | 电源线 | 1根 |
| 12 | 电源适配器 | 1个 |
| 13 | 锂电池 | 1个 |
| 14 | 数字式心电图机系统软件 | 1套 |
| 15 | 台车 | 1台 |
| 16 | 备用锂电池 | 1块 |
| 17 | 标准版心电网络 | 1套 |
| 18 | 产品说明书等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国内货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

★5、中标方承担设备首次计量检测费用及设备与医院心电系统对接费用。

四、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。