包1：核磁共振成像系统（3.0T）腹部线圈维修服务 预算5.5万元

一、服务期、保修设备、保修范围（如下表所示）：

| 使用科室 | 设备名称 | 故障 | 数量 | 维修服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番禺放射科 | 核磁共振成像系统腹部线圈（飞利浦 Ingenia 3.0T，2019年购入） | 使用该腹部线圈时发生中断扫描现象 | 1个 | 维修腹部线圈，使机器可正常扫描 |

二、服务内容及要求

1、投标人必须是在中华人民共和国国内注册的独立法人资质。

2、投标人具备维护、保养、维修设备的能力和资质，提供相应服务文件证明。

3、投标人在省内常驻投标产品服务工程师≥ 3 名。

4、保修期≥半年。

5、服务时间≤48小时解决故障。

包2：医用干燥柜 1台 预算4.8万元

- 基本要求

- 名称：医用干燥柜

- 数量：1台

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：适用于供应室对各类管腔器械、普通器械、湿化瓶等物品在灭菌和消毒前干燥。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 内腔容积≥500L

- 温度控制范围：常温～90℃

- 时间范围：1-99min

- 具有记录系统，可追溯功能

- 具有数据打印及数据传输功能

- 整机采用304不锈钢制成，耐腐蚀性高；具有隔热夹层，防止热量损耗及机外过热

- 电控开门锁，一键轻触式

- 双门对开设计，符合洁污分离原则；

- 操作面板采用液晶触摸数显控制，用户可自行设置好所需参数，可存储三种不同干燥温度和时间的参数，使用一键触摸式；

- 采用钢化玻璃视窗，可随时观察内部工作情况

- 温度恒温控制，温差范围≤2℃

- 配备可装卸的螺纹管、呼吸管干燥专用垂直挂件

- 配备可装卸的专用止血胶带干燥套管篮

- 配备可拆卸的中空层架8个

- 配备专用奶瓶机湿化瓶套管架1个

- 配备专用呼吸气囊干燥套管架1个

三、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥4年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包3：二氧化碳激光治疗机2台    预算9万元

- 基本要求

1、	名称：二氧化碳激光治疗机

2、	数量：2套

3、	货期：发布中标通知书后一个月内

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

用于对人体组织的切割、灼伤、凝固等，广泛应用于整形美容科、皮肤科、外科、妇科等。

1、激光器类型：封离型内腔式CO2激光管

2、激光波长：10600nm；

3、光斑直径：≤0.8mm

▲4、最小脉冲宽度：0.1ms;

▲5、传输方式：7关节平衡锤式导光臂；

6、输出功率：连续：0.5W～30W可调；

单脉冲、重复脉冲、调制脉冲：0.3～15W可调；

7、透镜焦距：F=100mm，F=50mm

8、治疗头：5种，配有锥形手术刀头、切割专用手术刀头及离焦治疗头；

9、瞄准光系统：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。

10、冷却方式：封闭式内循环水冷却。

11、控制系统：1）微电脑控制，液晶屏显示菜单；

2）系统设有功率修正功能，便于功率校正、修正；

▲12、开机自检：具有激光功率电流监测功能。

▲13、安全保护功能：激光器具有光闸保护功能。

14、输入电源：单相AC220V / 50Hz，5A，输入功率500VA。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 七关节导光臂 | 1套 |
| 3 | 脚踏开关 | 1支 |
| 4 | 标准电源线 | 1根 |
| 5 | 5A保险丝 | 1个 |
| 6 | 激光防护眼镜 | 1副 |
| 7 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。