包1：妇产科诊治综合床  1套  预算3万元

- 一、基本要求

- 1、名称：妇产科诊治综合床

- 2、数量：1套

- 3、货期：接采购人通知后一个月内

- 4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 二、主要技术要求（达到或优于）

- 1、床总长≥1300mm,外壳采用高分子材料，不生锈、不受潮、不变型、外形美观；

- 2、床垫宽≥550mm,为高密度发泡材料一次成型，防渗透、防污染、易清洁；

- 3、床面固定高度≥800mm；

- 4、靠背上折最大角度≥30°；

- 5、靠背下折最大角度≥12°；

- 6、座垫上折最大角度≥20°；

- 7、膝弯托高度调节范围：0～280mm并可前后旋转；

- 8、柔性LED照明灯：≥10W，LED光源,采用柔性支撑技术,方位可任意调节；

- 9、座垫：导流式设计，液体经座垫流入下方接水盆；

- 10、接水盆：内置式, 可任意抽出或推回。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 妇产床主体 | 1套 |
| 2 | 照明灯 | 1套 |
| 3 | 膝弯托 | 1副 |
| 4 | 头枕 | 1件 |
| 5 | 接水盆 | 1件 |
| 6 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国内货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

四、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包2：新生儿血氧饱和度仪 6套  预算4.5万元

- 基本要求

- 名称：新生儿血氧饱和度仪

- 数量：6套

- 3、货期：接采购人通知后一个月内

- 4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 二、主要技术要求（达到或优于）

- 血氧饱和度显示范围：0-100﹪SPO2

- 脉搏率显示范围：20-320次/分钟

- 血氧饱和度声明精确范围70-100%SPO2

1）无体动状态：±2个数字

2）体动状态：±3个数字

3）低灌注状态：±3个数字

- 脉搏率声明精确度：

1）无体动状态测量范围：18-300次/分钟

2）体动状态测量范围：40-240次/分钟

3）低灌注状态测量范围：40-240次/分钟

4）无体动状态：±3个数字

5）体动状态：±3个数字

6）低灌注状态：±3个数字

- 测量波长：

1）红光：660nm

2）红外线：910nm

- 显示：脉搏质量显示及低电显示

- 电池寿命：可连续操作≥100小时；

- 带报警功能；

- 配置要求：每台要求配成人血氧探头、儿童血氧探头、新生儿血氧探头及充电座各一个；

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血氧饱和度监测仪 | 1台 |
| 2 | 成人血氧探头 | 1个 |
| 3 | 儿童血氧探头 | 1个 |
| 4 | 新生儿血氧探头 | 1个 |
| 5 | 可充电电池 | 1组 |
| 6 | 充电座及电源适配器 | 1套 |
| 7 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

★5、中标人负责设备首次计量校准费用；

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包3：胰岛素注射泵  1套  限价5.6万元

- 一、基本要求

- 1、名称：胰岛素注射泵

- 2、数量：1套

- 3、货期：接采购人通知后一个月内

- 4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 二、主要技术要求（达到或优于）

- 基础率最小步长：0.025U/小时；

- 基础率范围：(0.000-35.0)U/小时；

- 输注准确性：当基础率≥1.0U/小时，±5%的范围内；当基础率＜l.0U/小时, +10%的范围内；

- 大剂量最小输注量：0.025U；

- 大剂量输注方式：手动大剂量（常规大剂量/方波大剂量/双波大剂量）、大剂量向导、声响大剂量等方式；

- 目标血糖时间段：≥8段 ；

- 目标血糖设定范围：3.3-13.9 mmol/L；

- 目标血糖警告界限：5.0-7.8 mmol/L；

- 报警/提示类型：声响/震动/声响加震动、通知指示灯闪烁；

- 储药器药量低提示：有(5-50U或2-24小时)；

- 历史记录：摘要（概述、大剂量、血糖仪）、每日历史、报警历史；

历史记录统计：每日胰岛素总量、基础率与基础率百分比、大剂量与大剂量百分比、每日碳水化合物的量。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 胰岛素泵主机 | 1台 |
| 2 | 管路测试夹 | 1个 |
| 3 | 皮带夹 | 1个 |
| 4 | 活动保护夹 | 1个 |
| 5 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国内货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包4：微孔板恒温振荡器   1套  预算2万元

- 一、基本要求

- 1、名称：微孔板恒温振荡器

- 2、数量：1套

- 3、用途：用于测量酶活性、蛋白浓度等。

- 4、货期：接采购人通知后一个月内

- 5、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 二、主要技术要求（达到或优于）

1.振荡幅度与方式:2mm（水平回转）

2.温度显示精度： 0.1℃

3.控温精度：≤±0.5 ℃

4.温度范围：环境温度以上5度到70度

5.容量：可放≥4个标准酶标板和微孔板, 酶标板、细胞培养板

6.定时范围： 0~99h59min

7.温度波动度：≤±0.2℃

9.振荡频率：最低振荡频率≤100 rpm/min，最高振荡频率≥1500 rpm/min（步进1rpm）。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1套 |
| 2 | 电源线 | 1条 |
| 3 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国内货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包5：石蜡包埋机 2台 限价10万元

- 基本要求

- 名称：石蜡包埋机

- 数量：2台

- 用途：用于病理分析前生物组织包埋。

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 冷冻台采用新型压缩机，具有延时保护功能，性能稳定，使用寿命长具有超制冷模式与控温模式；

- 控温精度高，在控温模式下，调节适当的温度，以达到理想的冷冻效果；

- 熔蜡缸容量≥9升，一次可满足≥800个蜡块包埋用蜡；

- 具有双重过滤保护，加热功能有多重保护系统，低压照明系统，安全可靠；

- 超大工作台面设有蜡块修复面和加热功能具有加温，蜡块修复功能；

- 双边多孔位储镊台设计，可放置大小规格镊子，导流槽设计；

- 半导体小冷台设计，温度0-20℃可调；冷点面积：≥60x50mm；

- 流蜡速度可调，配置带有电光源的鹅颈放大镜，方便组织的包埋定位；

- 出蜡的管路带有加热功能，出蜡嘴在蜡缸下面出蜡由上而下不会造成堵蜡；

- 手部休息区带有防烫手装置，直观的操作面板，操作安全舒适。

- 控温精度：±1%；

- 熔蜡缸温度预置范围：0℃~99℃；

- 保温缸温度预置范围：0℃~99℃；

- 工作台控温范围：0℃~99℃；

- 流蜡嘴温度预置范围：0℃~99℃；

- 储镊台温度预置范围：0℃~99℃；

- 控温精度：±1%；

- 控温冷台：常温－-20℃ 可调，可升级（超制冷模式）最低可达-28℃；

- 约能容纳≧100个蜡块

- 流蜡工作方式：手动开关流蜡速度可调、脚动开关控制两种方式

- 时间预置：可在0-24小时内任意设定开机及关机时间

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 脚踏开关 | 1只 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 包埋框 | 1套 |
| 4 | 一次性塑料包埋盒 | 50只 |
| 5 | 不锈钢包埋底模（大、中、小、特小） | 4只 |
| 6 | 保险丝管 | 2只 |
| 7 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包6：全自动特殊染色机  1套  限价10万元

- 一、基本要求

- 1、名称：全自动特殊染色机

- 2、数量：1套

- 3、用途：用于术中冰冻切片染色。

- 4、货期：接采购人通知后一个月内

- 5、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 二、主要技术要求（达到或优于）

1、全自动完成全部染色步骤。程序化染色，智能软件控制染色过程，降低因操作带来的染色差异。

2、3－8分钟内即可完成单次染色周期，满足冰冻诊断快速染色要求。

3、每次可染色≥4张玻片，可无限次循环。

4、根据不同组织类型，预设染色程序，所有染色过程都由程序控制。

5、试剂质量控制，每缸试剂的使用时间和次数都有累计并自动监控，及时提醒更换染色试剂。

6、带液面探测功能，能够准确探测液面高度，保证整张切片染色质量均衡一致。

7、使用机械夹直接夹持玻片进行染色，保证染色效果，不使用玻片架

8、染色缸排列为转盘设计，降低故障率。

9、每个染色缸加有独立的盖子，避免试剂挥发，防止污染环境，保证操作者安全。

10、具有≥两个独立的试剂加热缸

11、彩色触摸屏≥7英吋。实时展示染色过程、常见故障，简单高效的参数设定。

12、一键式启动，使操作方便快捷。

13、冲水缸设在试剂盘外侧，一个冲水缸即可完成多次冲水。

14、报警功能，染色完成后自动报警，提醒染色结束。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1套 |
| 2 | 试剂缸 | 14个 |
| 3 | 进样缸 | 1个 |
| 4 | 出样缸 | 1个 |
| 5 | 进水管 | 1根 |
| 6 | 出水管 | 1根 |
| 7 | 电源线 | 1条 |
| 8 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国内货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包7：宫腔镜镜头  5套  预算5万元

- 一、基本要求

- 1、名称：宫腔镜镜头

- 2、数量：5套

- 3、货期：接采购人通知后一个月内

- 4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 二、主要技术要求（达到或优于）

1、插入部外径≥5.0 mm

2、工作长度≥170 mm

3、镜体外径≥5.0 mm

4、视场角≥50°

5、视向角≥22°

6、有效景深范围：1～70 mm

7、器械通道≥6 Fr

8、放大倍率≥1.5倍

9、柱状透镜技术，图像清晰，视场明亮；带有方向标，镜头不易磨损。

三、配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 镜头 | 1个 |
| 2 | 宫腔镜消毒盒 | 1个 |
| 3 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国内货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包8：医用离心机  9套  限价6.7万元

- 一、基本要求

- 1、名称：医用离心机

- 2、数量：9套

- 3、用途：用于血清、精液离心处理等。

- 4、货期：接采购人通知后一个月内

- 5、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 二、主要技术要求（达到或优于）

1. 设定时间范围：1-99分钟；

2、最高转速≥5000RPM；

3、最大离心力≥4400g；

4、噪声≤60db；

5、可调节转速上升和下降速率。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1套 |
| 2 | 适配器2ml/5ml真空采血管*40 | 1套 |
| 3 | 适配器15ml*16支 | 1套 |
| 4 | 电源线 | 1条 |
| 5 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国内货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包9：液相色谱串联质谱仪一年全保服务   预算10万元

中标方按国家、行业的标准及谈判文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

- 服务内容及要求

1、维修保养设备：

| 仪器型号 | 仪器名称 | 维保年限 |
| --- | --- | --- |
| API3200 | 质谱仪 | 1年 |
|  | 岛津高效液相色谱仪 |  |
|  | 氮气发生器 |  |

2、投标人具备的资质要求：

- 投标人必须是在中华人民共和国国内注册的独立法人资质。

- 投标人具备授权维护、保养、维修设备的能力和资质，提供相应服务文件证明。

- 投标人在省内常驻投标产品服务工程师≥ 3 名。

- 投标人的工程技术人员须具有保修设备有效的医疗设备服务资质证。

3、维保服务要求：

- 维保仪器：3200质谱仪、岛津高效液相色谱仪、氮气发生器

- 包含维修仪器在维保开始日期之前的故障。

- 定期保养：一年提供呈≥3次定期维护，按照原厂保养内容清单，结合设备状态，对设备进行全面检查，更换损耗部件，按照厂家标准将设备各项参数调校至正常状态。出具有效的仪器正常状态报告书（有效是指合乎认证认可要求，效力得到承认）。

- 记录检查结果，包括保养中发现的问题、故障代码摘录、处理意见及措施。

- 故障维修：不限次数，上门/电话提供维修服务，包括维修、清洗等；每次维修、保养均有详细的工作过程记录并及时交由采购人设备科留存。在预期保养时间之前一周内通知医院保养时间。如医院确有合理原因导致不能执行保养，医院可在预期保养时间之前一周内通知中标方或与中标方另行约定保养时间；如中标方确有证据证明因医院的时间调整而产生额外成本，中标方可要求医院承担相关费用。

- 更换零件：不限零件种类，维保仪器因维修所产生的更换零配件（如电路板、电源、检测器、加热器、分子涡轮泵等），免费更换

- 消耗品：每年至少提供3根喷雾针、机械泵油3瓶、PEEK管2米；仪器搬迁

- 维保期内，提供一次免费仪器搬迁服务（包括仪器拆装调试、仪器搬运）

- 响应时间：故障维修可即时联系，提供24小时免费维修服务热线，保证7×24小时的响应。

- 服务时间：周一至周日，电话响应时间1小时内，到达现场时间24小时内，如设备因故障已发生停机，则需在12小时内到达现场展开维修。

- 按一年365 日计算，合同期内保证95%（停用时间少千5%）的完好率。如果此完好率由于成交供应商的原因未能达到，对于完好率低于95% 的每一个百分点，合同期限将相应延长7 个日历日。

- 保修期内，负责解决医院合同设备运行中产生的故障，故障维修不限次数且包含人工及零配件费用，所需的换件一律由中标方负责更换，不再另行收取费用。节假日加班免费。

4、服务类别：

（1）提供的合同服务类别为：人工备件和保养服务合同。

（2）响应时间：提供7x24小时在线服务。应在接到医院电话后1小时内响应，中标方资深工程师在线技术支持，如无法解决故障，则需派经原厂认证合格的现场服务工程师≤24小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。现场服务工程师与投标文件中的工程师队伍吻合，若有变更须经医院同意，否则视为中标人违约。

二、付款方式：合同签订后，1个月内支付合同标的额95%，余5%作为履约保证金在保修期结束后当月支付。

包10：超声诊断仪（GE-E6）维修服务  限价2.8万元

- 服务期、保修设备、保修范围（如下表所示）：

| 使用科室 | 设备名称 | 故障 | 数量 | 维修服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 越秀超声科 | 超声诊断仪（GE E6,2014年购入） | 1.图像缺失；2.可视窗口间中明显缩窄；3.测血流时，键盘不灵敏。 | 1台 | 更换图像处理板和通道板一套，更换显卡，使机器恢复正常使用。 |

二、服务内容及要求

1、投标人必须是在中华人民共和国国内注册的独立法人资质。

2、投标人具备维护、保养、维修设备的能力和资质，提供相应服务文件证明。

3、投标人在省内常驻投标产品服务工程师≥ 3 名。

4、保修期≥1年。

5、服务时间≤48小时解决故障。